1.2. Эпидемиология

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СП 1.2.731-99

Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности и гельминтами

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ

от 22 февраля 1999 г. N 4

Safety work with microorganisms of III - IV groups pathogenicity and helminths

Дата введения - 3 апреля 1999 г.

Вводится впервые

Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

"Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности.

Санитарные правила обязательны для соблюдения всеми государственными органами и общественными объединениями, предприятиями и иными хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями, независимо от их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами" (статья 3).

"Санитарным правонарушением признается посягающее на права граждан и интересы общества противоправное (умышленное или неосторожное) деяние (действие или бездействие), связанное с несоблюдением санитарного законодательства Российской Федерации, в том числе действующих санитарных правил.

Должностные лица и граждане Российской Федерации, допустившие санитарное правонарушение, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности" (статья 27).

1. Область  применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины, определения и сокращения

4. Требования к организации работы с ПБА III - IV групп патогенности

4.1. Общие требования

4.2. Требования к помещениям и оборудованию лабораторий

4.3. Требования к проведению работ в лаборатории

4.4. Дополнительные требования при проведении работ с гидатидозным

и альвеолярным эхинококками

4.5. Требования к проведению работ с аэрозолями

4.6. Требования  к  порядку  использования средств  индивидуальной

защиты (СИЗ)

4.7. Требования  к  проведению  зоологической  и  энтомологической

работы

4.8. Требования к  порядку  отлова, транспортирования и содержания

диких позвоночных животных и членистоногих

4.9. Требования к обеззараживанию материала и уборке помещений

5. Мероприятия при локализации и ликвидации последствий аварий

6. Организация контроля за выполнением требований биологической

безопасности

Приложение 7.1. (обязательное) Классификация   патогенных  для человека

микроорганизмов III - IV групп патогенности

Приложение 7.2. (обязательное) Классификация  гельминтов III - IV групп

патогенности

Приложение 7.3. (обязательное) Режимы обеззараживания различных

объектов, зараженных патогенными микроорганизмами

Приложение 7.4. (справочное) Средства и методы дезинфекции,

используемые при работе с микроорганизмами III-IV групп

патогенности

Приложение 7.5. (справочное)  Бактериологический   метод  контроля

эффективности работы парового стерилизатора

Приложение 7.6. (справочное) Химические тесты для контроля

температурных  параметров режима работы паровых

и воздушных стерилизаторов

Приложение 7.7. (справочное)  Порядок  замены  фильтров  тонкой очистки

воздуха  вытяжной системы вентиляции  и  определения их

защитной эффективности

Приложение 7.8. (справочное)  Положение о комиссии по контролю за

соблюдением требований биологической  безопасности в

учреждении (организации)

1. Область применения

1.1. Настоящие правила подготовлены в соответствии с "Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. N 625 и устанавливают требования к организации работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности и гельминтами.

1.2. Требования правил обязательны для выполнения всеми организациями/учреждениями (лабораториями) на территории России независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, проводящими работу с ПБА:

III - IV группы патогенности:

- диагностические, экспериментальные и производственные работы;

- ПЦР-диагностику - (этап обработки и подготовки проб)*;

- диагностические исследования на холеру и ботулинический токсин, выполняемые с целью профилактики этих инфекций;

- иммунологические (серологические) исследования по обнаружению в крови людей антигенов микроорганизмов II группы патогенности (без накопления возбудителя) и/или антител к ним;

- экспериментальные и производственные работы с вакцинными (аттенуированными) штаммами возбудителей I - III группы патогенности.

IV группы патогенности:

- диагностические и экспериментальные исследования;

- иммунологические (серологические) исследования с ПБА III группы патогенности без накопления возбудителя;

- исследования по контролю качества продукции на наличие санитарно-показательных микроорганизмов;

1.3. Требования правил направлены на охрану здоровья персонала и обеспечение защиты окружающей среды при работе с микроорганизмами и гельминтами III - IV групп патогенности.

2. Нормативные ссылки

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

2.1. Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Ведомости Верховного Совета РСФСР N 20, ст.641, 1991.

2.2. Санитарные правила по безопасности работ с микроорганизмами, часть I "Порядок выдачи разрешения на работу с микроорганизмами I - IV групп патогенности и рекомбинантными молекулами ДНК" СП 1.2.006-93. Госкомсанэпиднадзор России. - Москва, 1993 г.

2.3. Санитарные правила "Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности" СП 1.2.011 - 94. Госкомсанэпиднадзор России. - Москва, 1994 г.

2.4. Санитарные правила "Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп патогенности" СП 1.2.036 - 95. Госкомсанэпиднадзор России. - Москва, 1995 г.

2.5. Санитарные правила "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний" СП 3.1/3.2.558 - 96. Госкомсанэпиднадзор России. - Москва, 1997г.

2.6. Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев) от 6 апреля 1973 г. N 1045-73. МЗ СССР. - Москва, 1973 г.

2.7. Санитарные нормы и правила СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" . - МЗ СССР, 1989 г.

2.8. Санитарные нормы и правила "Общественные здания и сооружения", СНиП 2.08.02-89. Приложение "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения" в 5 томах. - Т. 1, 3, 5. Госгражданстрой. - Москва, 1989 г.

2.9. ОСТ-42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы". - Москва, 1985 г.

2.10. Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций. СН 535-81. Госгражданстрой. - Москва, 1982 г.

2.11. Инструкция по организации и проведению противохолерных мероприятий. Госкомсанэпиднадзор, Минздравмедпром. - Москва, 1995 г.

2.12. Приказ "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств" от 29.09.89 N 555. - МЗ СССР, 1989 г.

2.13. Приказ "Об утверждении временных Перечней вредных, опасных веществ и производственных факторов, а также работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работников" от 05.10.95 N 280/88. - Минздравмедпром и Госкомсанэпиднадзор России.

2.14. Приказ "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии" от 14.03.96 N 90. - Минздравмедпром России, 1996 г.

2.15. Приказ "О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников" от 10.12.96. - Минздрав России, 1996 г.

2.16. Приказ "О проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских обследований" от 14.08.97 N 244. - Минздрав России, 1997 г.

2.17. "Инструкция по режиму работы с аэрозолями возбудителей особо опасных и других бактериальных инфекций" от 18.11.76. - МЗ СССР, 1977 г.

2.18. "Инструкция по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения" от 20 марта 1975 г. - МЗ СССР, 1975 г.

2.19. "Инструкция по лиофильному высушиванию возбудителей инфекционных заболеваний I - IV групп на коллекторном аппарате системы К.Е.Долинова" от 21 марта 1979 г. - МЗ СССР, 1979 г.

2.20. "Методические рекомендации по проектированию вирусологических лабораторий" от 28 декабря 1990 N 15-6/51. - МЗ СССР. - Москва, 1991 г.

2.21. "Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов" от 28 февраля 1991 N 15/6-5. - МЗ СССР, 1991 г.

2.22. "Методические указания по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях" от 28.02.95 N 11-16/03-06. - Минздравмедпром России, 1995 г.

2.23. "Инструкция по противоэпидемическому режиму в лабораториях диагностики СПИД" от 05.07.90 N 42-28/38-90. - МЗ СССР, 1990 г.

3. Термины, определения и сокращения

Авария - нештатная ситуация, при которой создается реальная или потенциальная возможность выделения патогенного агента в воздух производственной зоны, окружающую среду или заражения персонала.

Биологическая безопасность - система медико-биологических, организационных и инженерно-технических мероприятий и средств, направленных на защиту работающего персонала, населения и окружающей среды от воздействия патогенных биологических агентов.

Бокс биологической безопасности - конструкция, используемая для физической изоляции (удержания и контролируемого удаления из рабочей зоны) микроорганизмов с целью предотвращения возможности заражения персонала и контаминации воздуха рабочей зоны и окружающей среды.

Боксированное помещение (бокс) - изолированное помещение с тамбуром (предбоксником).

"Заразная" зона - помещение или группа помещений лаборатории, где осуществляются манипуляции с патогенными биологическими агентами и их хранение.

Исследования диагностические - исследования объектов биотической и абиотической природы, проводимые с целью обнаружения и идентификации возбудителя, его антигена или антител к нему.

Исследования экспериментальные - все виды работ с использованием микроорганизмов, гельминтов, токсинов и ядов биологического происхождения.

Лаборатория - организация или ее структурное подразделение, выполняющее экспериментальные, диагностические или производственные работы с патогенными биологическими агентами.

ПБА - "Патогенные биологические агенты" - патогенные для человека микроорганизмы (бактерии, вирусы, хламидии, риккетсии, простейшие, грибы, микоплазмы), генно-инженерно-модифицированные микроорганизмы, яды биологического происхождения (токсины), гельминты, а также материал (включая кровь, другие биологические жидкости и экскреты организма), подозрительные на содержание перечисленных агентов.

Производственная лаборатория - лаборатория, осуществляющая ведомственный лабораторный контроль выпускаемой продукции на ее соответствие нормативной документации по санитарно-показательным микроорганизмам.

Производственная работа - работа по производству медицинских иммунобиологических препаратов с использованием ПБА и продуктов микробиологического синтеза.

СИЗ - средства индивидуальной защиты.

"Чистая зона" - помещение или группа помещений лаборатории, где не проводятся манипуляции с ПБА.

4. Требования к организации работы с ПБА III - IV групп патогенности

4.1.Общие требования

4.1.1. Работа с ПБА может проводиться только в лабораториях, имеющих разрешение, выданное в установленном порядке; разрешение выдается Главным государственным санитарным врачом административной территории на срок до 5 лет. Оно утрачивает силу при передислокации или перепланировке лаборатории, а также может быть аннулировано при нарушениях требований биологической безопасности.

4.2. Требования к помещениям и оборудованию лабораторий

4.2.1. Лаборатории, работающие с ПБА, должны располагаться в отдельно стоящем здании или изолированной части здания.

4.2.2. Размещение лабораторий микробиологического профиля в жилых зданиях запрещается.

4.2.3. Производственные лаборатории, проводящие работу с ПБА III - IV групп патогенности, должны располагаться в отдельно стоящих зданиях, не связанных с производственными помещениями или изолированном блоке здания, имеющем отдельный вход, а производственные лаборатории, работающие с ПБА IV группы, могут располагаться в изолированном блоке производственного корпуса.

4.2.4. Диагностические лаборатории, проводящие исследования с ПБА III - IV групп патогенности, должны иметь 2 входа: один - для сотрудников, другой - для доставки материала на исследование. (Допускается получение материала через передаточное окно).

В лабораториях научно-исследовательских учреждений, проводящих экспериментальные исследования с ПБА III - IV групп патогенности, а также в производственных лабораториях допускается наличие одного входа.

4.2.5. Лаборатория должна быть обеспечена водопроводом, канализацией, электричеством, отоплением и вентиляцией.

Все помещения лаборатории должны иметь естественное и искусственное освещение в зависимости от вида работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.2.6. Помещения лаборатории должны быть разделены на "заразную" и "чистую" зоны. Планировочные решения и размещение оборудования должны обеспечивать поточность продвижения ПБА и выполнение требований настоящих Санитарных правил.

4.2.7. Лаборатории должны иметь набор рабочих комнат и других помещений, в соответствии с производственной мощностью и номенклатурой выполняемых исследований.

4.2.8. В лабораториях, проводящих работу с ПБА III - IV групп патогенности в "чистой" зоне располагаются:

- комната (гардероб) для верхней одежды;

- помещения для проведения подготовительных работ (препараторская, моечная, приготовление и розлив питательных сред и др.);

- стерилизационная;

- помещение с холодильной камерой или холодильниками для хранения питательных сред и диагностических препаратов;

- комната отдыха и приема пищи;

- комната для работы с документацией и литературой;

- кабинет заведующего;

- комната для надевания рабочей одежды;

- подсобные помещения;

- туалет.

В "заразной" зоне:

- помещение для приема и регистрации материала;

- боксированные помещения или помещения, оснащенные боксами биологической безопасности;

- комнаты для проведения бактериологических исследований;

- комнаты для проведения серологических исследований;

- комната для люминесцентной микроскопии;

- комната для проведения зооэнтомологических работ;

- комната для гельминтологических исследований;

- термостатная комната;

- автоклавная для обеззараживания.

4.2.9. В лабораториях, проводящих исследования с ПБА IV группы патогенности, в "заразной" зоне располагаются:

- комната для посевов;

- комната для проведения исследований с ПБА;

- комната для обеззараживания и стерилизации;

В "чистой" зоне лаборатории располагаются необходимые помещения из соответствующего раздела, приведенного в п.4.2.8.

4.2.10. Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях следует предусмотреть:

- оборудование душевой;

- устройство автономной приточно-вытяжной вентиляции с установкой фильтров тонкой очистки воздуха, выбрасываемого из "заразной" зоны (или оборудование этих помещений боксами биологической безопасности).

4.2.11. При размещении в одном блоке нескольких профильных лабораторий общими для них могут быть - комната приема пищи, автоклавные, моечные, комнаты для приготовления питательных сред и другие вспомогательные помещения.

4.2.12. При наличии в учреждении на одной территории нескольких лабораторий разрешается организация централизованных автоклавных и стерилизационных.

4.2.13. В лабораториях со штатной численностью не более 2 врачей, а также в лабораториях, работающих с ПБА IV группы патогенности, допускается установка в одном помещении автоклавов для обеззараживания и стерилизации. Обязательна маркировка автоклавов, столов, стеллажей и разделение движения инфекционного и чистого материала во времени.

4.2.14. Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена в соответствии с их функциональным назначением. Поверхность пола, стен, потолка в лабораторных помещениях "заразной" зоны должна быть гладкой, без щелей, легко обрабатываемой, устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств, полы не должны быть скользкими.

4.2.15. Окна и двери помещений "заразной" зоны лаборатории должны быть герметичными.

4.2.16. Имеющаяся вытяжная вентиляция из "заразной" зоны лаборатории должна быть изолирована от других вентиляционных систем и оборудована фильтрами тонкой очистки воздуха.

При использовании боксов биологической безопасности II класса, система вытяжной вентиляции может быть использована без установки фильтров.

4.2.17. Эксплуатация вентиляционных устройств проводится в соответствии с Инструкцией по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения.

4.2.18. В условиях жаркого климата разрешается установка кондиционеров в рабочих комнатах и боксах. Во время работы с ПБА кондиционеры должны быть отключены.

4.2.19. Лабораторная мебель в "заразной" зоне должна иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность столов не должна иметь швов и трещин.

4.2.20. Ширина проходов к рабочим местам или между двумя рядами выступающего оборудования должна быть не менее 1,5 метров (с учетом выступающих конструкций).

4.2.21. Помещения, где проводится работа с живыми ПБА, должны быть оборудованы бактерицидными лампами в соответствии с "Методическими указаниями по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях".

Лампы включают после проведения влажной уборки. Вход в помещение разрешается только после проветривания не менее 30 минут. (При применении безозоновых бактерицидных ламп проветривания не требуется). Необходимо вести учет времени работы каждой лампы с отметкой в журнале.

4.2.22. При ориентации окон на юг необходимо предусмотреть защиту рабочих столов от попадания прямого солнечного света путем использования светозащитных пленок, жалюзи из материала, устойчивого к дезинфектантам.

4.2.23. На окна цокольного и первого этажей следует устанавливать металлические решетки, не нарушающие правил пожарной безопасности. Наличие охранной сигнализации не исключает необходимости их установки.

4.2.24. Помещения лабораторий должны быть непроницаемы для грызунов и насекомых.

4.2.25. Лаборатория должна быть обеспечена средствами пожаротушения.

4.3. Требования к проведению работ в лаборатории

4.3.1. Работу с ПБА III - IV групп патогенности выполняют специалисты с высшим и средним специальным образованием, в соответствии с принятым каждым ведомством порядком замещения должностей, прошедшие соответствующую подготовку.

4.3.2. Персонал допускается к работе с ПБА только после проведения инструктажа по соблюдению требований биологической безопасности. Последующие инструктажи проводятся не реже 1 раза в год.

4.3.3. Посещение "заразной" зоны лаборатории инженерно-техническим персоналом осуществляется с разрешения руководителя подразделения в сопровождении сотрудника лаборатории. Ремонтные работы проводятся после прекращения работы с ПБА и дезинфекционной обработки пола и оборудования.

4.3.4. Приборы, оборудование и средства измерений, используемые в работе лаборатории, должны быть аттестованы, технически исправны, подвергаться метрологическому контролю в установленные сроки, иметь технический паспорт.

На каждый прибор (установку) должны быть разработаны правила (инструкция) по их эксплуатации с учетом требований биологической безопасности.

4.3.5. В лаборатории должны использоваться дезинфицирующие средства, допущенные к применению в установленном порядке.

4.3.6. Доставка в лабораторию материала для исследования осуществляется в контейнерах, биксах или в сумках-холодильниках. Доставляемые емкости с жидкими материалами должны быть закрыты пробками, исключающими выливание содержимого во время транспортирования. Дно контейнеров, содержащих емкости с ПБА должно быть покрыто адсорбирующим материалом (марлевая салфетка, ткань, вата и пр.). Не допускается доставка материала в хозяйственных сумках, чемоданах, портфелях и других предметах личного пользования.

4.3.7. Прием и разборка материала, доставленного на исследование, проводится с соблюдением мер предосторожности. Персонал диагностических лабораторий должен использовать маску и резиновые перчатки. Емкости с ПБА помещаются на поднос или лоток, покрытый многослойной марлевой салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором.

4.3.8. В боксированных помещениях "заразной" зоны лаборатории (или в боксах биологической безопасности) проводятся:

- работа с животными (заражение, вскрытие);

- содержание инфицированных животных;

- центрифугирование ПБА, сушка, дезинтеграция, другие операции с вероятным образованием аэрозоля;

- заражение культуры клеток и куриных эмбрионов;

- приготовление суспензий;

- работа с лиофилизированными ПБА;

- работа по ведению коллекционных штаммов.

4.3.9. Во время работы двери боксов и предбоксников должны быть закрыты. Выход из бокса во время проведения работы запрещается. Бокс должен быть оснащен средствами сигнализации на случай аварии.

4.3.10. Заражение животных в боксах проводится в присутствии двух человек.

4.3.11. При пипетировании необходимо пользоваться только резиновыми грушами или автоматическими устройствами.

4.3.12. Бактериологическая петля должна быть замкнута в непрерывное кольцо и иметь плечо длиной не более 6 см. Допускается использование одноразовых, промышленно изготовленных петель с большей длиной плеча.

4.3.13. Перед использованием посуда, пипетки, оборудование, шприцы и т.д. должны быть проверены на целостность и исправность.

4.3.14. При исследованиях сывороток крови людей на обнаружение антигена или определение антител к возбудителям II группы патогенности:

- работа проводится в отдельном помещении (комната, бокс);

- работа проводится только с использованием неинфекционных (не содержащих живого возбудителя) антигенов (диагностикумов);

- отделение сыворотки крови центрифугированием должно проводиться в боксированном помещении или боксе биологической безопасности.

4.3.15. Работу по лиофилизации ПБА III - IV групп патогенности проводят в соответствии с действующей инструкцией.

4.3.16. Ампулы с высушенными ПБА вскрывают стерильно над подносом или лотком с марлевой салфеткой, пропитанной дезинфицирующим раствором. Верхний конец ампулы нагревают над пламенем горелки, снимают парафин, затем кусочком стерильной ваты, смоченным в стерильной воде, осторожно прикасаются к оттянутому концу ампулы для образования трещины. Той же влажной ватой обводят вокруг носика ампулы. После образования круговой (или не полностью круговой) трещины конец ампулы накрывают марлевой салфеткой или ватой и обламывают пинцетом.

4.3.17. По окончании работы все объекты, содержащие ПБА, должны быть убраны в хранилища (холодильники, термостаты, шкафы и т.д.); в обязательном порядке проводится дезинфекция рабочих поверхностей столов.

4.3.18. Использованные пипетки полностью (вертикально) погружаются в дезинфицирующий раствор, избегая образования в каналах пузырьков воздуха.

4.3.19. Остатки ПБА, использованная посуда, твердые отходы из "заразной" зоны лаборатории должны собираться в закрывающиеся емкости и передаваться в автоклавную или дезинфицироваться на месте. Слив необеззараженных жидкостей в канализационную сеть запрещается.

4.3.20. Перенос ПБА и использованной посуды для обеззараживания должен осуществляться в закрывающихся емкостях, исключающих инфицирование во время транспортирования.

4.3.21. Пробирки и флаконы со сгустками крови обеззараживаются только с использованием дезинфицирующего раствора. При погружении в дезинфицирующий раствор емкостей со сгустками крови необходимо соблюдать осторожность. Емкость берут анатомическим пинцетом так, чтобы одна его бранша вошла немного внутрь, и погружают ее в наклонном положении до полного заполнения раствором. При правильном погружении воздушных пузырей не образуется и емкость опускается на дно. После погружения всех емкостей пинцет обеззараживают.

4.3.22. После завершения ы помещение "заразной" зоны лаборатории запирается и опечатывается. При наличии коллекции культур микроорганизмов дополнительно опечатываются их хранилища. Опечатывание и снятие печатей производят сотрудники лаборатории, имеющие разрешение руководителя лаборатории (подразделения).

4.3.23. Хранение ПБА, их учет, передача, транспортирование и уничтожение проводится в соответствии с требованиями СП 1.2.036-95.

4.3.24. Правила внутреннего распорядка лабораторий должны составляться на основании настоящих правил и утверждаться руководителем учреждения.

4.3.25. Прием посетителей, хранение пищевых продуктов, прием пищи разрешается только в специально отведенных местах в "чистой" зоне лаборатории.

4.3.26. Вынос из лаборатории оборудования, лабораторной или хозяйственной посуды, реактивов, инструментов и др. производится только после их дезинфекции и с разрешения ее руководителя.

4.3.27. Использование материалов и средств личной гигиены, раздражающих кожу, запрещается.

4.3.28. В "заразной" зоне лаборатории запрещается:

- оставлять после окончания работы на рабочих местах нефиксированные мазки или посуду с ПБА;

- пипетировать ртом, переливать жидкий инфекционный материал через край сосуда (пробирки, колбы, флакона и др.);

- хранить верхнюю одежду, головные уборы, обувь, зонты, хозяйственные сумки, косметику и т. п., а также продукты питания;

- курить, пить воду;

- оставлять без надзора рабочее место во время выполнения любого вида работ с ПБА;

- сливать жидкие отходы (инфицированные жидкости, исследуемый материал и т.д.) в канализацию без предварительного обеззараживания;

- удалять необеззараженные сгустки крови из пробирок, флаконов вытряхиванием.

4.3.29. Допускается в одном и том же помещении поочередное проведение диагностических и экспериментальных исследований после проведения дезинфекции помещения, приборов и оборудования.

4.3.30. Все сотрудники, работающие с ПБА III - IV групп патогенности, должны находиться на диспансерном наблюдении. Периодические медицинские осмотры проводятся в соответствии с действующими приказами.

4.3.31. При появлении у сотрудника симптомов, характерных для инфекционного заболевания, вызываемого возбудителем, с которым он работал, сотрудник обязан поставить в известность руководителя лаборатории.

4.3.32. У сотрудников лабораторий, проводящих серологические исследования на ВИЧ инфекцию и гепатиты В и С, ежегодно проводятся контрольные исследования на наличие соответствующих антигенов (антител) в сыворотке крови.

4.4. Дополнительные требования при проведении работ с гидатидозным и альвеолярным эхинококками

4.4.1. Экспериментальные работы со стробилярной (ленточной) стадией гидатидозного и альвеолярного эхинококков разрешаются лишь в течение 2 недель с момента орального заражения животных протосколексами паразитов.

Работы со зрелыми яйцами ленточной стадии указанных эхинококков должны проводиться в боксах биологической безопасности не ниже II класса.

4.5. Требования к проведению работ с аэрозолями

4.5.1. Аэрозольные камеры (установки) должны размещаться в боксированных помещениях "заразной" зоны. Непосредственно к боксу с аэрозольной камерой должны примыкать боксы для содержания инфицированных животных и их вскрытия. Все боксы должны сообщаться посредством передаточных шлюзов.

4.5.2. Боксы для размещения аэрозольной камеры, содержания животных и их вскрытия должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией с фильтрами тонкой очистки воздуха, иметь дублирующий двигатель на вытяжке с автоматическим переключением.

В них должно поддерживаться разряжение 2 - 4 мм водяного столба или вытяжка должна преобладать над притоком не менее чем на 15%.

4.5.3. После установки фильтры для очистки воздуха должны быть проверены на проскок и произведены замеры их сопротивления.

4.5.4. В период эксплуатации замеры сопротивления фильтров должны проводиться ежеквартально с отметкой в специальном журнале.

4.5.5. Смена фильтров должна проводиться при увеличении их сопротивления на 50%.

4.5.6. Конструкция аэрозольной камеры должна обеспечивать постоянное разряжение внутри ее не менее 4 мм водяного столба и оборудована системой очистки (деконтаминации) воздуха.

4.5.7. Проверка аэродинамической установки на возможность проникновения аэрозоля в воздух помещения проводится ежегодно с применением тест-микробов.

4.5.8. Пусковые кнопки вентиляции должны быть оборудованы световым сигналом.

4.5.9. Внутренняя отделка боксов для установки аэрозольной камеры, содержания животных и их вскрытия (полы, стены, потолок) должны выдерживать систематическое проведение аэрозольной дезинфекционной обработки.

4.5.10. Работа на аэрозольной камере с зараженными животными должна проводиться в противочумном костюме IV типа (пижама или комбинезон, халат, носки, тапочки, шапочка) с использованием перчаток и ватно-марлевых повязок или респираторов типа "лепесток".

4.5.11. Защитная одежда должна сниматься и замачиваться в дезинфицирующем растворе в предбокснике.

4.5.12. Перед каждым проведением работ на аэрозольной установке должен быть проведен осмотр установки и системы вентиляции с составлением заключения об их готовности к работе.

4.5.13. В каждом подразделении должна быть составлена и утверждена руководителем учреждения подробная инструкция о порядке проведения работ на аэрозольной установке и с зараженными животными с учетом требований биологической безопасности, а также с изложением мероприятий, проводимых при локализации и ликвидации аварий.

4.6. Требования к порядку использования средств индивидуальной защиты (СИЗ)

4.6.1. Сотрудники лабораторий должны быть обеспечены медицинскими халатами, пижамами (комбинезонами), шапочками, сменной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ и в соответствии с действующими нормами.

4.6.2. Рабочая одежда и обувь должны быть индивидуальными, соответствовать размерам работающих и храниться отдельно от личной одежды.

4.6.3. При проведении исследований в боксированных помещениях производится смена медицинского халата на противочумный или хирургический, доходящий до нижней трети голени. Дополнительно используются резиновые перчатки, тапочки и, при необходимости, респираторы (маски).

4.6.4. При приготовлении суспензий органов и при заражении животных дополнительно к СИЗ, указанным в п.4.6.3., используется защитный экран или очки.

4.6.5. Смена рабочей одежды должна проводиться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.

4.6.6. Перед сдачей в стирку защитная одежда должна быть обеззаражена (приложение 7.3.).

4.6.7. Работники, проводящие отлов грызунов, сбор членистоногих, а также другие полевые работы с дикими позвоночными животными и членистоногими, должны быть обеспечены защитной одеждой, соответствующей сезону.

4.7. Требования к проведению зоологической и энтомологической работы

4.7.1. Орудия лова и другой инструмент, соприкасающийся в процессе работы с грызунами и членистоногими (капканы, давилки, ленты для вылова эктопаразитов, пробирки, мешочки и т. д.), следует перевозить и переносить в закрытой таре. Доставку орудий лова и полевого материала в лабораторию осуществляют специально выделенным транспортом, в сопровождении лица, знакомого с требованиями биологической безопасности.

Хранить орудия лова, так же как и добытый полевой материал, необходимо в специальных местах, недоступных для посторонних лиц.

4.7.2. Добытых зверьков при необходимости умерщвляют непосредственно в капкане путем сдавления шеи корнцангом или тигельными щипцами. Трупы для безопасности транспортирования складывают в бязевые мешочки, а последние - в отсадники, ящики или брезентовые (клеенчатые) мешочки. Бязевые мешочки для исключения рассеивания членистоногих плотно завязывают дважды (второй раз через подвернутый край мешочка) и доставляют в лабораторию для исследования.

4.7.3. Живых грызунов помещают в металлические или обитые изнутри оцинкованным железом отсадники или ящики. Членистоногих для паразитологического и микробиологического исследования доставляют в пробирках, закрытых ватно-марлевыми пробками, помещенных в металлические пеналы, или в толстостенных стеклянных флаконах с притертыми пробками, помещенных в бязевые мешочки.

4.7.4. Грызунов, добытых мертвыми, после освобождения из мешочков очесывают, добытых живыми обрабатывают инсектицидами в отсадниках.

4.5.5. Дезинсекцию и дезинфекцию бязевых мешочков, в которых были доставлены зверьки и прочий материал, производят после каждого их использования (приложение 7.3.).

4.7.6. Дезинфекцию орудий лова и других инструментов проводят ежедневно по окончании работы.

4.7.7. Определение вида членистоногих, лабораторное исследование (приготовление суспензии и ее посев) проводят в комнате для зооэнтомологических работ. Членистоногих перед определением иммобилизуют парами эфира, раскладывают на широком предметном стекле и просматривают в сухом виде под микроскопом.

При рассмотрении членистоногих живыми в капле воды под покровным стеклом, предметное стекло помещают в чашку Петри для исключения загрязнения столика микроскопа стекающей со стекла жидкостью. После окончания работы чашки Петри и стекла погружают в дезинфицирующий раствор. Во избежание разбрызгивания жидкости при приготовлении суспензии клещей, их необходимо перед растиранием разрезать ножницами под прикрытием крышки от чашки Петри или большой воронки.

4.7.8. Съемку шкурок и приготовление коллекционных тушек со зверьков, пойманных в районах, где возможна или протекает эпизоотия, проводят следующим образом:

4.7.8.1. При изготовлении коллекционных тушек для учебных целей зверьков необходимо предварительно выдержать в 10%-ном растворе формалина. Время экспозиции определяется, исходя из размеров зверька и скорости проникновения формалина в ткани (1 см в сутки); работу с фиксированными в формалине зверьками можно проводить в любом служебном помещении; защитный костюм не регламентируется.

4.7.8.2. При изготовлении тушек для научных целей, когда воздействие формалина недопустимо, зверька перед съемкой шкурки опускают на 10 - 15 мин в 5%-ный раствор лизола, а снятую шкурку снова опускают на 3 ч в раствор лизола, после чего очищают ее от жира, обмывают и обрабатывают с внутренней стороны мышьяковистым натрием; череп либо выдерживают в формалине, либо дезинфицируют кипячением. Снятие шкурки с грызуна проводят с соблюдением требований биологической безопасности в помещении для работы с зараженными животными.

4.8. Требования к порядку отлова, транспортирования и содержания диких позвоночных животных и членистоногих

4.8.1. Порядок отлова, транспортирования, вывоза и содержания диких позвоночных животных и членистоногих на энзоотичных территориях по чуме, геморрагическим лихорадкам и другим особо опасным природно-очаговым инфекциям изложен в санитарных правилах СП 1.2.011-94.

4.8.2. На неэнзоотичной территории по чуме и другим особо опасным природно-очаговым инфекциям отлов и содержание позвоночных животных и кровососущих членистоногих должен осуществляться при строгом соблюдении настоящих правил.

4.8.3. Перед началом работы по отлову диких позвоночных животных и членистоногих начальник эпидотряда (экспедиции) должен получить справку из территориального центра Госсанэпиднадзора об отсутствии в районе предполагаемого отлова за последние три года эпизоотий и случаев заболевания людей природно-очаговыми инфекциями.

4.8.4. Ответственность за соблюдение правил биологической безопасности при проведении отлова диких животных и их содержание возлагается на руководителя (начальника) эпидотряда (экспедиции). Весь состав эпидотряда (экспедиции) должен быть ознакомлен с требованиями санитарных правил по биологической безопасности при работе с возбудителями природно-очаговых инфекций, циркулирующих на данной территории.

4.8.5. Диких животных и членистоногих, отловленных в природе, перед вывозом в научные и другие учреждения выдерживают в карантине. Карантинный виварий может быть организован на базе временного эпидотряда (экспедиции) или стационарного учреждения. Продолжительность карантина - 1 месяц.

4.8.6. Помещения карантинного вивария и инсектария должны быть изолированы от других помещений и защищены от проникновения грызунов и насекомых.

4.8.7. Ответственность за соблюдение правил безопасной работы в карантинном виварии и помещении для работы с членистоногими возлагается на начальника эпидотряда (экспедиции).

4.8.8. Доставленные в карантинный виварий зверьки должны быть освобождены от членистоногих и пересажены в чистые металлические или стеклянные банки с плотными сетчатыми крышками. Очесывание животных и уход за ними в течение карантина проводят с соблюдением требований биологической безопасности.

4.8.9. В случае обнаружения павшего зверька необходимо провести бактериологическое (вирусологическое) и серологическое исследование трупа.

4.8.10. При обнаружении инфекционного или паразитарного заболевания среди животных срок карантина продлевают на один месяц, считая со дня регистрации гибели последнего животного. В случае массового падежа всех животных забивают, а виварий тщательно дезинфицируют.

4.8.11. Трупы павших или забитых животных обеззараживают.

4.8.12. Здоровых животных по истечении срока карантина транспортируют к месту дальнейшего использования.

4.8.13. Членистоногих содержат в специальном помещении (инсектарии) в садках или банках, исключающих их рассеивание.

4.8.14. Посуду и инструменты, применяемые при работе с членистоногими, дезинфицируют.

4.8.15. В виварии и инсектарии учет движения диких позвоночных животных и членистоногих ведут в специальном журнале с указанием места и даты вылова, результатов исследования и карантинизации.

4.8.16. Передача диких позвоночных животных и членистоногих из вивария или инсектария в другие учреждения возможна только по разрешению руководителя организации. Разрешается выдача животных только из числа родившихся в чистом виварии.

4.9. Требования к обеззараживанию материала и уборке помещений

4.9.1. Дезинфекцию различных объектов при работе с ПБА III - IV групп патогенности проводят в соответствии с настоящими правилами (приложение 7.3.).

4.9.2. Методы и средства обеззараживания определяются в каждом отдельном случае в зависимости от вида ПБА и характера обеззараживаемого материала.

4.9.3. В лаборатории должен храниться минимум недельный запас дезинфицирующих средств.

4.9.4. Вновь поступающие на склад серии дезинфицирующих средств необходимо контролировать на содержание действующего вещества.

4.9.5. Дезинфицирующие растворы готовит лаборант или дезинфектор. На емкости с дезинфицирующим раствором должно быть указано его название, концентрация и дата приготовления.

4.9.6. Автоклавирование производится персоналом, имеющим свидетельство об окончании специальных курсов.

При наличии централизованной автоклавной, ответственность за обеззараживание несет заведующий автоклавной.

4.9.7. Контроль работы автоклавов осуществляют в соответствии с "Методическими указаниями по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов".

4.9.8. Перенос материала для обеззараживания внутри подразделения производится в специальных емкостях (баках, ведрах, биксах с крышками).

4.9.9. Текущая уборка помещений проводится ежедневно влажным способом после окончания рабочего дня: в "чистой" зоне лаборатории с применением моющих средств, в "заразной" зоне с применением дезинфектантов.

4.9.10. Уборочный инвентарь должен быть промаркирован отдельно для "чистой" и "заразной" зон. Перенос его из зоны в зону не допускается.

4.9.11. В боксовых помещениях должна проводиться еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств путем протирания поверхности мебели, приборов, аппаратов, а также стен (на высоту до 2 метров). После влажной уборки включают бактерицидные лампы.

4.9.12. Стеклянные поверхности бактерицидных ламп следует протирать ветошью, смоченной спиртом, не реже 1 раза в неделю.

5. Мероприятия при локализации и ликвидации последствий аварий

5.1. При авариях работу с ПБА немедленно прекращают, ставят в известность руководителя лаборатории или лицо, его замещающее, и принимают следующие меры:

- все открытые части тела обрабатывают дезинфицирующим раствором или 70%-ным спиртом;

- при попадании инфекционного материала на слизистые оболочки их немедленно обрабатывают: глаза - 1%-ным раствором борной кислоты, несколькими каплями 1%-ного раствора азотно-кислого серебра или струей воды; в нос закапывают, а рот и горло прополаскивают 0,05% -ным раствором марганцовокислого калия или 1%-ным раствором борной кислоты.

5.2. При аварии, связанной с ранением или другим повреждением кожных покровов, перчатки (если работа проводилась в них) обрабатываются дезраствором, снимаются, из ранки выдавливается кровь, руки обрабатываются 70%-ным спиртом, затем моются водой с мылом, ранка смазывается раствором йода.

5.3. Проводится обеззараживание места аварии. По окончании работ защитная одежда замачивается в дезинфицирующем растворе. Все сотрудники, находившиеся в зоне аварии, должны принять душ.

5.4. При аварии во время работы на центрифуге крышку медленно открывают только через 30 - 40 мин (после оседания аэрозоля). Центрифужные стаканы и разбитое стекло помещают в дезинфицирующий раствор, поверхность крышки, внутренние части центрифуги, ее наружную поверхность дезинфицируют. Дезинфекция центрифуги проводится после отключения ее от электросети.

5.5. При аварии с разбрызгиванием ПБА, лица, находившиеся в помещении, где произошла авария, покидают помещение, обрабатывают открытые части тела и слизистые, замачивают СИЗ в дезинфицирующем растворе, принимают душ.

Мероприятия по ликвидации последствий аварии осуществляют сотрудники лаборатории, одетые в противочумный (хирургический) халат, косынку, сапоги (галоши, пластиковые бахилы), резиновые перчатки, очки и респиратор.

При проведении дезинфекции способом орошения в качестве СИЗ органов дыхания используются респираторы марки РУ-60 М или РПГ-68 с патроном, соответствующим применяемому дезинфектанту, или противогаз типа ГП-5.

5.6. О происшедшей аварии и проведенных мероприятиях руководитель лаборатории направляет докладную записку на имя руководителя организации и председателя комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности, в которой указывает час и дату происшедшей аварии, ее характер, перечисляет сотрудников, находившихся на месте аварии, в том числе лиц, проводивших дезинфекционные мероприятия, а также принятые меры.

5.7. В лабораториях для ликвидации последствий аварии, а также профилактики возможного поражения персонала, необходимо иметь: аптечку для оказания экстренной медицинской помощи, запас дезинфицирующих средств, СИЗ, емкости для замачивания СИЗ, гидропульт или автомакс, которые хранятся в специально отведенном месте.

В аптечке экстренной помощи должны находиться: 70%-ный этиловый спирт, раствор йода, сухие навески марганцовокислого калия, азотнокислого серебра и борной кислоты, которые в случае аварии можно растворить в мерном объеме дистиллированной воды, стерильная дистиллированная вода, глазные пипетки, ножницы, перевязочные средства, бактерицидный пластырь.

В лабораториях НИИ, проводящих исследования с микроорганизмами III - IV групп патогенности с измененными свойствами, должен быть запас средств для проведения экстренной профилактики и лечения (антибиотики, сыворотки, иммуноглобулины и др.) на 2 - 4 человека.

Ответственным за комплектование аптечки экстренной медицинской помощи является руководитель подразделения.

5.8. За лицами, находившимися в помещении, где произошла авария, устанавливается медицинское наблюдение на срок инкубационного периода.

5.9. В лаборатории должен быть журнал регистрации аварий, где отмечается: дата, время, место, характер аварии, фамилия, имя и отчество лиц, находившихся непосредственно в зоне ее воздействия, а также проведенные мероприятия.

6. Организация контроля за выполнением требований биологической безопасности

6.1. Санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением требований настоящих правил в подразделениях, работающих с ПБА, осуществляют территориальные центры Госсанэпиднадзора.

6.2. В организации, работающей с ПБА создается комиссия по контролю за соблюдением требований биологической безопасности. Деятельность комиссии определяется положением (приложение 7.7.).

6.3. Текущий контроль за выполнением требований настоящих правил осуществляется руководителем лаборатории или лицом, назначенным приказом по учреждению.

__

* Для подразделений, не входящих в состав микробиологических лабораторий

Приложение 7.1

(обязательное)

Классификация патогенных для человека микроорганизмов III - IV групп патогенности*

(извлечение из приложения 5.1 к СП 1.2.011-94)

Бактерии

Риккетсии

Эрлихии (подсемейство Ehrlichiae, сем. Rickettsiaceae)

Грибы

Простейшие

Вирусы

Хламидии

Яды биологического происхождения

Бактерии

III группа

1. Bordetella pertussis                           коклюша

2. Borrelia recurrentis                            возвратного тифа

3. Campylobacter fetys                          абсцессов, септецемий

4. Campylobacter jejuni                         энтерита, холецистита, септецимий

5. Clostridium botulinum                      ботулизма

6. Clostridium tetani                              cтолбняка

7. Corynebacterium diphteriae              дифтерии

8. Erysipelothrix rhusiopathiae             эризипелоида

9. Helicobacter pylori                            гастрита, язвенной болезни желудка и

12-перстной кишки

10. Leptospira interrogans                     лептоспироза

11. Listeria monocytogenes                   листериоза

12. Mycobacterium  leprae                    проказы

13. Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium bovis                         туберкулеза

Mycobacterium avium

14. Neisseria gonorrhoeae                      гонореи

15. Neisseria meningitidis                      менингита

16. Nocardia asteroides                           нокардиоза

17. Proactinomyces israelii                     актиномикоза

18. Salmonella paratyphi A                    паратифа А

19. Salmonella paratyphi B                     паратифа В

20. Salmonella typhi                               брюшного тифа

21. Shigella spp.                                      дизентерии

22. Treponema pallidum                         сифилиса

23. Yersinia pseudotuberculosis              псевдотуберкулеза

24. Vibrio    cholerae    01                       не диареи

токсигенный

25. Vibrio  cholerae  non   01                  не диареи, раневых инфекций, септицемии

токсигенный  и др.

IV группа

1.  Aerobacter aerogenes                           энтерита

2.  Bacillus cereus                                      пищевой токсикоинфекции

3.  Bacteroides spp.                                    абсцессов легких, бактериемий

4.  Borrelia spp.                                         клещевого спирохетоза

5.  Bordetella bronchiseptica                     бронхосептикоза

Bordetella parapertussis                         паракоклюша

6.  Campylobacter spp.                              гастроэнтерита,           гингивита,

периодонтита

7.  Citrobacter spp.                                     местных  воспалительных   процессов,

пищевой токсикоинфекции

8.  Clostridium perfringens

Clostridium novyi

Clostridium epticum                              газовой гангрены

Clostridium histolyticum

Clostridium bifermentans

9.  Escherichia coli                                    энтерита

10. Eubacterium endocarditidis                 септического эндокардита

11. Eubacterium lentum                             вторичных септоцемий,

Eubacterium ventricosum                      абсцессов

12. Flavobacterium meningosepticum       менингита, септицемий

13. Haemophilus influenza                        менингита, пневмонии, ларингита

14. Hafnia alvei                                          холецистита, цистита

15. Klebsiella ozaenae                               озены

16. Klebsiella pneumoniae                         пневмонии

17. Klebsiella rhinoscleromatis                  риносклеромы

18. Mycobacterium spp.

Photochromogens

Scotochromogens                                   микобактериозов

Nonphotochromogens

Rapid growers

19. Micoplasma hominis 1

Micoplasma hominis 2                           местных  воспалительных   процессов,

Micoplasma pneumoniae                        пневмонии

20. Propionibacterium avidum                   сепсиса, абсцессов

21. Proteus spp.                                          пищевой  токсикоинфекции,   сепсиса,

местных воспалительных процессов

22. Pseudomonas aeruginosa                      местных  воспалительных   процессов,

сепсиса

23. Salmonella spp.                                     сальмонеллезов

24. Serratia marcescens                              местных  воспалительных   процессов,

сепсиса

25. Staphilococcus spp.                              пищевой токсикоинфекции, септицемии,

пневмонии

26. Streptococcus spp.                                 пневмонии, тонзиллита,  полиартрита,

септицемии

27. Vibrio spp.                                             диарей,   пищевых   токсикоинфекций,

Vibrio parahaemolyticus                         раневых инфекций септицемий и т.д.

Vibrio mimicus

Vibrio fluviales

Vibrio vulnificus

Vibrio alginolyticus

28. Yersina enterocolitica                           энтерита, колита

29. Actinomyces albus                                актиномикоза

Риккетсии

III группа

1.  R. sibirica                                               клещевого сыпного тифа Северной Азии

2.  R. conorii                                                средиземноморской          пятнистой

лихорадки

3.  R. sharoni                                                израильской лихорадки

4.  R. sp. now?                                             "астраханской лихорадки"

5.  R. acari                                                    везикулезного риккетсиоза

6.  R. australis                                              клещевого  сыпного  тифа   Северного

Квинсленда

7.  R. japonica                                              японской пятнистой лихорадки

8.  R. sp. now?                                             "африканской лихорадки"

9.  R. sp. now?                                             "клещевого риккетсиоза

штамм "ТТТ"                                          Таиланда"

Эрлихии (подсемейство Ehrlichiae, сем. Rickettsiaceae)

III группа

Ehrlichia sennetsu                                        болезни сеннетсу

E. canis                                                         название отсутствует

E. chaffeensis                                               название отсутствует

Грибы

III группа

1.  Aspergillus flavus                                    аспергиллеза

Aspergillus fumigatus

2.  Candida albicans                                      кандидоза

3.  Cryptococcus neoformans                       криптококкоза

IV группа

1.  Absidia corymbifera                                мукороза

2.  Aspergillus niger                                     аспергиллеза

Aspergillus nidulans

3.  Candida brumptii

Candida crusei

Candida intermedia                                   кандидоза

Candida pseudotropicalis

Candida tropicalis

Candida guillermondii

4.  Cephalosporium acremonium                  цефалоспироза

Cephalosporium cinnabarium

5.  Epidermophyton floccosum                     эпидермофитии

6.  Geotrichum candidum                              геотрихоза

7.  Microsporum spp.                                    микроспории

8.  Mucor musedo                                         мукороза

9.  Penicillium crustosum

Penicillium luteo-viride                            пенициллиоза

Penicillium notatum

10. Pityrosporum orbiculare                         разноцветного лишая

11. Rhizopus nigricans                                 мукороза

12. Trichophyton spp.                                   черепитчатого микоза

13. Trichosporon cerebriforme                     узловатой трихоспории

Простейшие

III группа

1.  Leishmania donovani                               висцерального лейшманиоза

2.  Plasmodium vivax

Plasmodium malariae                               малярии

Plasmodium falciparum

3.  Trichomonas vaginalis                            мочеполового трихомонадоза

IV группа

1.  Acanthamoeba culbertsoni                     менингоэнцефалита

Acanthamoeba spp.

2.  Babesia caucasica                                   бабезиоза

3.  Balantidium coli                                     балантидиоза

4.  Entamoeba hystolytica                           амебиаза

5.  Isospora belli-энтерита

Lamblia intestinalis

6.  Naegleria spp.                                       менингоэнцефалита

7.  Pentatrichomonas hominis                    колита

8.  Leishmania major                                 кожного лейшманиоза

Leishmania tropica

9.  Toxoplasma gondii                               токсоплазмоза

Вирусы

(В связи с отсутствием биноминальной номенклатуры для вирусов

обозначения даются в русской транскрипции)

III группа

1. Orthomyxoviridae:                                 гриппа

вирусы гриппа А, В и С

2. Picornaviridae,

Рoд Enterovirus:

вирусы полиомиелита                          дикие штаммы полиомиелита

вирусы гепатитов А и Е                       энтеральных гепатитов

вирус острого геморрагического        геморрагического конъюнктивита (АНС)

3. Herpesviridae:

вирусы простого герпеса    I  и     II    герпеса простого

типов

герпесвирус зостор-ветрянки              ветряной     оспы,     опоясывающего

герпетического лишая

вирус герпеса 6  типа    (НВ_LV -       поражение   В-лимфоцитов   человека,

HH_V 6)                                                 родовой                   экзантемы,

лимфопролиферативных заболеваний

вирус цитомегалии                               цитомегалии

вирус Эпштейн-Барра                          инфекционного мононуклеоза,  лимфомы

Беркитта,  назофарингиальной

карциномы

IV группа

1. Adenoviridae:

аденовирусы всех типов                      ОРВИ, пневмоний, конъюнктивитов

2. Reoviridae,

Род Reovirus:

ретровирусы человека                         ринитов, гастроэнтеритов

Род Rotavirus:

ротавирусы человека,

вирус  диареи   телят                           Небраски гастроэнтеритов и энтеритов

(NCDV)

3. Picornaviridae,

Род Enterovirus:

вирусы Коксаки группы А и В           серозных                 менингитов,

энцефаломиокардитов,  ОРВИ,  болезни

Борнхольма, герпангин, полиневритов

вирусы ЕСНО                                       серозных менингитов,  диареи,  ОРВИ,

полиневритов, увеитов

энтеровирусы - типы     8 - 71 -          серозных менингитов, конъюнктивитов,

ОРВИ

Род Rinovirus:

риновирусы человека 120 типов       ОРВИ,    полиневритов,    герпангин,

конъюнктивитов

Род Cardiovirus:

вирус энцефаломиокардита и вирус ОРВИ,                 полиневритов,

Менго                                                  энцефаломиокардитов,    миокардитов,

перикардитов

4. Coronaviridae:

коронавирусы человека                     ОРВИ   (профузного      насморка без

температуры), энтериты

5. Caliciviridae:

вирус Норфолк                                   острых гастроэнтеритов

6. Paramyxoviridae:

вирусы парагриппа человека 1 - 4

типа                                                   ОРВИ, бронхопневмоний

респираторно-синцитиальный вирус пневмоний, бронхитов,

(РС-вирус)                                        бронхиолитов

вирус эпидемического паротита    эпидемического паротита

вирус кори                                        кори

вирус Ньюкаслской болезни          конъюнктивитов

7. Togoviridae,

Род Rubivirus:                                   краснухи

вирус краснухи

8. Rabdoviridae,

Род Vesiculovirus:

вирус везикулярного стоматита    везикулярного стоматита

9. Poxviridae:

вирус оспы коров                           оспы коров

вирус эктромелии                          эктромелии мышей

вирус узелков доильщиц               хронической болезни рук доильщиц

орфвирус                                         контагиозного пустулярного дерматита

вирус контагиозного моллюска    контагиозного   моллюска      кожи и

слизистых

вирусы Тана и Яба                         болезни Яба

Хламидии

III группа

1. Chlamydia trachomatis                     трахомы, урогенитального хламидиоза

2. Chlamydia paratrachomatis              трахомоподобного конъюнктивита

3.        Chlamydia        veneral              венерической         лимфогранулемы,

lympha-granulema                             поражение   паховых    лимфатических

узлов

Яды биологического происхождения

III группа

1. Микотоксины    - микотоксикозы

2. Дифтерийный токсин

3. Стрептококковый токсин группы А

4. Стафилококковые токсины

5. Яды змей (кобры, эфы,  гюрзы  и

др.)

Примечание.

1. Аттенуированные штаммы возбудителей I - II групп относят к микроорганизмам III группы патогенности. Аттенуированные штаммы III - IV групп относят к IV группе патогенности.

2. В качестве источника заболеваний человека и животных, вызываемых микроорганизмами I - IV групп, следует считать инфицированных: человека, теплокровных животных, переносчиков, объектов внешней среды.

—————————————————————————————

* по мере открытия новых возбудителей инфекционных болезней списки будут постоянно дополнять.

Приложение 7.2.

(обязательное)

Классификация гельминтов III - IV групп патогенности

III группа

Echinococcus multilocularis             альвеолярного эхинококкоза

Echinococcus granulosus                  гидатиозного эхинококкоза

IV группа

Strongyloides stercoralis                   стронгилоидоза

Enterobius vermicularis                     энтеробиоза

Hymenolepis nana                             гименолепидоза

Trichinella spiralis                             трихинеллеза

Opisthorchis felineus                         описторхоза

Toxocara canis                                   токсокароза

Toxocara mystax                               токсокароза

Trichocephalus trichiurus                  трихоцефалеза

Askaris lumbricoides                         аскаридоза человека

Clonorchis sinensis                            клонорхоза

Methagonimus jokogowai                 метагонимоза

Nanophyetus salmincoli                     нанофиетоза

Taeniarinchus saginatus                     тениаринхоза

Diphyllobotrium latum                       дифиллоботриоза

Taenia solium                                     тениоза, цистицеркоза

Ascaris suum                                      аскаридоза свиней

Приложение 7.3.

(обязательное)

Режимы обеззараживания различных объектов, зараженных патогенными микроорганизмами

I.   Бактерии, не образующие спор (кроме микобактерий)

II.  Микобактерии

III. Бактерии, образующие споры

VI.  Вирусы и хламидии

# V.   Риккетсии

VI.  Грибы

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|NN |    Объект,    |    Способ    |                                        |   Время    |              |

|п/п|  подлежащий   |обеззаражива- |       Обеззараживающее средство        |обеззаражи- |Норма расхода |

|   |обеззараживанию|     ния      |                                        | вания, мин |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         I. Бактерии, не образующие спор (кроме микобактерий)                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 | Ограниченные  |   Орошение   |10%-ный  осветленный  или  неосветленный|     60     |   2 л/м2     |

|   | участки почвы |              |раствор    хлорный     или     белильной|            |              |

|   |   (дороги)    |              |термостойкой извести                    |            |              |

|   |               |              |5%-ный раствор ДТС ГК или НГК, или ДСГК,|     60     |              |

|   |               |              |или КГТ                                 |            |              |

|   |               |              |10%-ный раствор едкого натра            |     60     |              |

|   |               |              |1%-ный раствор гипохлорита натрия       |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 2 |Поверхности   в|Орошение   или|1%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     60     |  300 мл/м2   |

|   |помещениях     |протирание   с|1%-ный   осветленный   раствор   хлорной|     60     |              |

|   |(пол,    стены,|последующей   |извести    или     извести     белильной|            |              |

|   |двери), мебель,|влажной       |термостокой                             |            |              |

|   |оборудование,  |уборкой       |0,15%-ный осветленный раствор НГК       |     60     |              |

|   |рабочий   стол,|              |1%-ный осветленный раствор ГКТ          |     60     |              |

|   |индивидуальные |              |1%-ный осветленный раствор ДСГК         |     60     |              |

|   |шкафы   и   др.|              |0,5%-ный осветленный раствор ДТС ГК     |     60     |              |

|   |мебель,        |              |0,25%-ный  раствор гипохлорита натрия*  |     60     |              |

|   |помещение      |              |1%-ный  раствор гипохлорита натрия      |     60     |              |

|   |вивария        |              |0,1%-ный раствор ДП-2                   |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Протирание    |5%-ный раствор спорокса                 |     30     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Двукратное    |Анолит**                                |            |  200 мл/м2   |

|   |               |протирание   с|                                        |            |              |

|   |               |интервалом  30|                                        |            |              |

|   |               |мин           |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Протирание или|1%-ный    раствор        дезоксона-1 или|     30     |  300 мл/м2   |

|   |               |орошение      |дезоксона-4                             |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор перикиси водорода с      |     60     |              |

|   |               |              |0,5% моющего средства                   |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1% раствор Велтолена                    |     60     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Протирание    |0,75%-ный раствор ПВК                   |     60     |  200 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |9%-ный раствор ПФК-1                    |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |1%-ный раствор Полисепта                |     60     |  100 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |     30     |  200 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |10%-ный раствор Демоса                  |     60     |  100 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |1%-ный раствор Фогуцида                 |     60     |  100 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |1%-ный раствор Аламинола                |     30     |  100 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |1%-ный раствор Велтолена                |     60     |  100 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |0,5%-ный раствор Ника-экстра М          |     30     |  100 мл/м2   |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Орошение      |0,5%-ный раствор 1-хлор-бета-нафтола    |     60     |  100 мл/м2   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Примечание: В случае аварии залить зараженные поверхности одним из перечисленных выше растворов на 2 ч.|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|   |Для            |Испарение     |40%-ный    раствор       формальдегида с|    12 ч    |Формалина     |

|   |экстремальных  |раствора     с|последующей нейтрализацией его аммиаком |            |17,5-12,5     |

|   |ситуаций    при|последующим   |(25%-ный раствор при  норме  расхода  10|            |мл/м3    (7-5)|

|   |условии        |проветриванием|мл/м3)                                  |            |формальдегида |

|   |герметизации   |помещения     |                                        |            |          при |

|   |помещений      |              |                                        |            |температуре в |

|   |               |              |                                        |            |помещении     |

|   |               |              |                                        |            |20-25°С       |

|   |               |              |                                        |            |формалина     |

|   |               |              |                                        |            |37,5-25 мл/м3 |

|   |               |              |                                        |            |(15-10  г/м3) |

|   |               |              |                                        |            |при           |

|   |               |              |                                        |            |температуре   |

|   |               |              |                                        |            |15-17°С     и |

|   |               |              |                                        |            |относительной |

|   |               |              |                                        |            |влажности     |

|   |               |              |                                        |            |60-92%        |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Аэрозольный   |40%-ный водный раствор  формальдегида  с|    12 ч    |Формалина     |

|   |               |метод         |последующей нейтрализацией его  аммиаком|            |12,5 мл/м3 (5 |

|   |               |дезинфекции   |(25% раствор при норме расхода 10мл/м3) |            |г/м3          |

|   |               |помещения    с|                                        |            |формальдегида)|

|   |               |помощью       |                                        |            |              |

|   |               |пневматической|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |(ПВАН)     или|3%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|    2 ч     |  200 мл/м3   |

|   |               |турбулирующей |моющего средства                        |            | двухкратная  |

|   |               |(ТАН)         |                                        |            | обработка с  |

|   |               |аэрозольных   |                                        |            |интервалом 60 |

|   |               |насадок       |                                        |            |     мин      |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |1%-ный раствор Велтолена                |     60     |  50 мл/м3    |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Источником    |                                        |            |              |

|   |               |сжатого       |                                        |            |              |

|   |               |воздуха    для|                                        |            |              |

|   |               |распыления    |                                        |            |              |

|   |               |служит        |                                        |            |              |

|   |               |компрессор,   |                                        |            |              |

|   |               |имеющий       |                                        |            |              |

|   |               |производитель-|                                        |            |              |

|   |               |ность не менее|                                        |            |              |

|   |               |300  м3/ч  при|                                        |            |              |

|   |               |рабочем       |                                        |            |              |

|   |               |давлении   3-4|                                        |            |              |

|   |               |атм,       или|                                        |            |              |

|   |               |аэрозольный   |                                        |            |              |

|   |               |генератор     |                                        |            |              |

|   |               |(АГП)         |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 3 |Защитная одежда|Паровой       |Водяной насыщенный пар под давлением 1,1|     30     |              |

|   |персонала      |стерлизатор   |кГс/см2 (0,11 МПа), 120+-2°С            |            |              |

|   |(халаты,       |(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |шапочки, маски,|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |косынки), белье|Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды или|     15     |              |

|   |больного    без|              |0,5%-ный раствор любого моющего средства|            |              |

|   |видимых        |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |загрязнений    |Замачивание  в|0,5%-ный раствор хлорамина Б или ХБ     |     60     | 5л на 1 кг   |

|   |               |одном       из|————————————————————————————————————————|————————————|сухого белья  |

|   |               |дезрастворов с|2%-ный раствор Спорокса                 |     30     |              |

|   |               |последующей   |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |стиркой      и|0,1%-ный раствор ДП-2                   |     30     |              |

|   |               |полосканием   |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,125%-ный раствор гипохлорита натрия*  |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |Анолит**                                |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1%-ный    раствор        дезоксона-1 или|     30     |              |

|   |               |              |дезоксона-4                             |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор перекиси водорода с      |     30     |              |

|   |               |              |0,5% моющего средства                   |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |2%-ный раствор ПВК                      |     15     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор Демоса                   |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор Фогуцида               |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1,0%-ный раствор Полисепта              |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор Ника-экстра М          |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1%-ный раствор Велтолена                |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1%-ный раствор Аламинола                |     15     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор ПФК-1                    |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 4 |Защитная одежда|Паровой       |Водяной насыщенный пар под давлением 1,1|     30     |              |

|   |персонала      |стерлизатор   |кГс/см2 (0,11 МПа), 120+-2°С            |            |              |

|   |(халаты,       |(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |шапочки, маски,|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |косынки), белье|Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды или|     15     |              |

|   |больного,      |              |0,5%-ный раствор любого моющего средства|            |              |

|   |загрязненое    |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |выделениями    |Замачивание со|0,5%-ный раствор хлорамина Б или ХБ     |    120     | 5 л на 1 кг  |

|   |(мокрота, моча,|стиркой      и|————————————————————————————————————————|————————————|сухого белья  |

|   |фекалии и др.) |последующим   |3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     30     |              |

|   |               |полосканием   |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,25%-ный раствор гипохлорита натрия*   |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,2%-ный раствор ДП-2                   |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |Анолит**                                |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор Спорокса                 |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |2%-ный    раствор        дезоксона-1 или|     60     |              |

|   |               |              |дезоксона-4                             |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор перекиси водорода с      |    120     |              |

|   |               |              |0,5% моющего средства                   |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |2%-ный раствор ПВК                      |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |7%-ный раствор ПФК-1                    |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1%-ный раствор Полисепта                |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор Демоса                   |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор Фогуцида               |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1%-ный раствор Велтолена                |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |2%-ный раствор Ника-экстра М            |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1%-ный раствор Аламинола                |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |2%-ный раствор 1-хлор-бета-нафтола      |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 5 |Перчатки       |Паровой       |Водяной насыщенный пар под давлением 1,1|     45     |              |

|   |резиновые      |стерилизатор  |кГс/см2 (0,11 МПа), 120+-2°С            |            |              |

|   |               |(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |               |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     15     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение    |1%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор перекиси водорода с      |     30     |              |

|   |               |              |0,5%  моющего средства                  |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,25%-ный   раствор   по   АХ    раствор|     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,2%-ный раствор ДП-2                   |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |2%-ный    раствор        дезоксона-1 или|     15     |              |

|   |               |              |дезоксона-4                             |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 6 |Очки,          |Двукратное    |3%-ный раствор перекиси водорода с      |     30     |              |

|   |фонендоскоп    |протирание   с|0,5%  моющего средства                  |            |              |

|   |               |интервалом  15|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |мин          с|3%-ный раствор перекиси водорода        |     30     |              |

|   |               |последующим   |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |водой         |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение    |70%-ный спирт                           |     30     |              |

| 7 |Резиновые     и|Протирание    |Дезинфицирующие   растворы   и    режимы|            |              |

|   |кирзовые       |              |применения, указанные в п.2             |            |              |

|   |сапоги, тапочки|              |                                        |            |              |

|   |из       кожи и|              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 8 |Ватные  куртки,|Камерное      |Паровоздушная смесь 80-90°С             |     20     |  40 кг/м2    |

|   |брюки          |обеззаражива- |                                        |            |  полезной    |

|   |               |ние           |                                        |            |   площади    |

|   |               |              |                                        |            |   камеры     |

|   |принадлежности |обеззаражива- |                                        |            |  полезной    |

|   |               |ние           |                                        |            |   площади    |

|   |               |              |                                        |            |   камеры     |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 9 |Полушубки,     |Камерное      |Пароформалиновая смесь 57-59°С          |     45     |  Формалина   |

|   |шапки,  кожаная|обеззаражива- |                                        |            |75,0 мл/м3 30 |

|   |и       меховая|ние           |                                        |            |    кг/м2     |

|   |обувь, тапочки |              |                                        |            |  полезной    |

|   |               |              |                                        |            |   площади    |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |(пипетки,      |(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |колбы,    чашки|Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     30     |              |

|   |Петри,         |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |сушки  культур,|              |0,25%-ный   раствор   по   АХ    раствор|    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |2%-ный    раствор        дезоксона-1 или|     60     |              |

|   |               |              |дезоксона-4                             |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор ПФК-1                    |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |моющего средства                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |     60     |              |

|   |               |              |2%-ный раствор ПВК                      |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |дезраствор   с|п.4 (за исключением анолита, получаемого|            |  комплект    |

|   |               |тщательным    |Полисепта, Фогуцида и Аламинола)        |            |              |

|   |               |споласкиванием|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |горячей водой |6%-ный раствор ПФК-1                    |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|12 |Игрушки        |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     15     |   Полное     |

|   |               |(кроме        |                                        |            | погружение   |

|   |               |пластмассовых)|                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Погружение или|0,5%-ный  раствор  осветленной   хлорной|     60     |   Полное     |

|   |               |протирание    |извести, белильной термостойкой извести |            | погружение   |

|   |               |ветошью,      |————————————————————————————————————————|————————————|     или      |

|   |               |              |0,1%-ный раствор ДП-2                   |     30     |теплой водой  |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,125%-ный раствор гипохлорита натрия*  |     60     |              |

|   |               |              |Анолит**                                |            |              |

|   |               |              |моющего средства                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор ПВК                    |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1%-ный    раствор        дезоксона-1 или|     30     |              |

|   |               |              |дезоксона-4                             |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|13 |Бактериологиче-|Паровой       |Водяной насыщенный пар под давлением 1,5|     60     |              |

|   |ские посевы    |стерилизатор  |кГс/см2 (0,15 МПа), 126+-2 С            |            |              |

|   |               |(автоклав)    |                                        |            |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  При отсутствии возможности обеззараживания в паровом стерилизаторе - погружение на 24 ч в один из    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|   |               |Кипячение     |Вода                                    |     30     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |пробки, шланги,|стерилизатор  |кГс/см2 (0,15 МПа), 126+-2°С            |            |              |

|   |пипетирования  |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|15 |Петли       для|Прокаливание  |                                        |            |              |

|   |материала      |              |                                        |            |              |

|   |после  вскрытия|стерилизатор  |кГс/см2 (0,15 МПа), 126+-2°С            |            |              |

|   |животных       |              |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение    |1%-ный раствор хлорамина                |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный     раствор         формалина (по|     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|     80     |              |

|   |               |              |моющего средства                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор Спорокса                 |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |1%-ный раствор Велтолена                |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |1%-ный раствор Аламинола                |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |Глутарал или Глутарал Н (без разведения)|     15     |              |

|   |резиновых      |мытье         |п.5                                     |            |              |

|   |перчатках      |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|18 |Незащищенные   |Моют       или|70%-ный спирт                           |     2      |              |

|   |участки   кожи,|протирают     |                                        |            |              |

|   |руки           |тампоном,     |                                        |            |              |

|   |               |раствором,    |                                        |            |              |

|   |               |затем     моют|                                        |            |              |

|   |               |теплой водой с|                                        |            |              |

|   |               |индивидуальным|                                        |            |              |

|   |               |туалетным     |                                        |            |              |

|   |               |мылом,        |                                        |            |              |

|   |               |индивидуальным|                                        |            |              |

|   |               |полотенцем    |                                        |            |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  При попадании инфекционного материала в случае аварии используют:                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|19 |Банки  и  бачки|Паровой       |Водяной насыщенный пар под давлением 1,5|     60     |              |

|   |подстилочный   |(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |выделения      |Залить      до|3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    24 ч    |              |

|   |остатки корма  |протереть     |1%-ный раствор ДТС ГК или НГК           |    24 ч    |              |

|   |               |снаружи       |0,2%-ный раствор ДП-2                   |    24 ч    |              |

|   |               |смоченной     |                                        |            |              |

|   |               |дезинфицирую- |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |бачки    из-под|(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |животных      и|Воздушный     |Температура 160°С                       |     60     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Орошение      |3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     60     |  300 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5% моющего средства                   |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,75%-ный раствор ПВК                   |     60     |              |

|   |               |              |0,2%-ный раствор ДП-2                   |     60     |              |

|21 |Воздушные      |Орошают,      |Для  орошения   применяют     средства и|            |              |

|   |бактериальные  |извлекают,    |режимы, указанные в п.2                 |            |              |

|   |фильтры        |помещают     в|                                        |            |              |

|   |               |полиэтиленовый|                                        |            |              |

|   |               |завязывают,   |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение    |Применяют средства, указанные в п.2     |    48 ч    |              |

|   |               |Паровой       |Водяной насыщенный пар под  давлением  2|     60     |              |

|   |               |стерилизатор  |кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С             |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|22 |Трупы животных,|Паровой       |Водяной насыщенный пар под давлением 1,5|     60     |              |

|   |подстилочный   |стерилизатор  |кГс/см2 (0,15 МПа), 126+-2°С            |            |              |

|   |материал,      |(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |животных       |Сжигание      |                                        |            |              |

|   |               |Поверхностное |5%-ный раствор лизола А                 |    24 ч    |              |

|   |               |обеззаражива- |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |путем         |                                        |            |              |

|   |               |погружения    |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |емкость,      |                                        |            |выделения   - |

|   |               |содержащую    |                                        |            |1ч., лизол  - |

|   |               |материал      |                                        |            |              |

|23 |Жидкие  отходы,|Паровой       |Водяной насыщенный пар под давлением 1,1|     30     |              |

|   |смывные воды   |стерилизатор  |кГс/см2 (0,11 МПа), 120+-2°С            |            |              |

|   |               |(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |               |Кипячение     |                                        |     30     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |размешать     |термостойкая известь, или ДТС ГК или НГК|            |              |

|24 |Выделения      |Засыпать     и|Сухая  хлорная  известь  или   белильная|     60     |   200 г/л    |

|   |больного:      |размешать     |термостойкая известь, или  ДТС  ГК,  или|            |              |

|   |оформленные    |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |фекалии,       |              |НГК                                     |    120     |   150 г/л    |

|   |мочой или водой|              |                                        |     30     |   200 г/л    |

|   |1:5,     жидкие|              |ГКТ                                     |    120     |200 г/л марки |

|   |рвотные  массы,|              |                                        |            |250 г/л марки |

|   |остатки пищи   |              |                                        |            |      Б       |

|25 |Моча,  жидкость|Залить        |2%-ный  раствор    хлорной   извести или|     60     | Соотношение  |

|   |после          |              |белильной термостойкой извести          |            |     1:1      |

|   |зева           |              |2%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     60     | Соотношение  |

|   |               |              |                                        |            |     1:1      |

|   |               |              |1%-ный раствор ДТС ГК или НГК           |     60     | Соотношение  |

|   |               |              |                                        |            |     1:1      |

|   |               |Засыпать     и|Хлорная известь  или  известь  белильная|     15     |   10 г/л     |

|   |               |размешать     |термостойкая                            |            |              |

|   |               |              |НГК                                     |     15     |    5 г/л     |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |выделений      |один        из|извести   или   белильной   термостойкой|            |              |

|   |(горшки,       |последующим   |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |подкладные     |мытьем        |0,5%-ный раствор НГК                    |     30     |              |

|   |мочеприемники),|              |1%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     60     |              |

|   |квачи,         |              |                                        |            |              |

|   |для       мытья|              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |посуды    после|              |1,5%-ный раствор ГКТ                    |     30     |              |

|   |хранят        в|              |1%-ный  раствор  (по   АХ)   гипохлорита|     30     |              |

|   |специальной    |              |натрия                                  |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,2%-ный раствор ДП-2                   |     30     |              |

|27 |Санитарно-тех- |Двукратное    |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|            |  500 мл/м2   |

|   |оборудование   |ветошью,      |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |дезрастворов  |                                        |            |  200 мл/м2   |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Протирание    |Дихлор-1                                |     15     |0,5 г/100 см2 |

|   |               |которую       |Белка                                   |     15     |              |

|   |               |наносят       |                                        |            |              |

|   |               |фицирующие    |                                        |            |              |

|   |               |вещества     с|Санита                                  |     15     |              |

|   |               |смыванием     |ПЧД                                     |     15     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|28 |Уборочный      |Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды    |     15     |   Полное     |

|   |ветошь         |Замачивание   |3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     60     |              |

|   |               |              |1,5%-ный раствор ГКТ                    |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |Анолит**                                |            |              |

|   |               |              |0,2%-ный раствор ДП-2                   |    120     |              |

|   |               |              |2%-ный    раствор        дезоксона-1 или|     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |     60     |              |

|   |               |              |2%-ный раствор ПВК                      |     30     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|29 |Мусор          |Сжигание      |                                        |            |              |

|   |               |Залить   одним|10%-ный  раствор   осветленной   хлорной|    120     |   На 1 ч.    |

|   |               |дезрастворов  |извести                                 |            | дезраствора  |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор НГК                      |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |20%-ное хлорно-известковое молоко       |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|30 |Надворные      |Орошают  одним|10%-ный  раствор  хлорной  извести   или|     60     |  500 мл/м2   |

|   |уборные,       |из            |белильной термостойкой извести          |            |              |

|   |помойные ямы  и|дезрастворов  |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |мусорные ящики |              |5%-ный раствор НГК                      |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|31 |Транспорт      |Орошение     с|При     положительных      температурах:|     30     |  300 мл/м2   |

|   |               |последующим   |Дезинфицир. растворы,  указанные  в  п.2|            |              |

|   |               |протиранием   |При отрицательных температурах:  (0-30°)|            |              |

|   |               |сухой ветошью |5%-ный раствор ДТС ГК с  15%  поваренной|            |              |

|   |               |              |солью (хлоридом натрия)                 |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Аэрозольный   |15%-ный  раствор   ДТС   ГК     или НГК,|     60     |  100 мл/м3   |

|   |               |метод        в|содержащий 5% активного хлора           |            |              |

|   |               |помещениях и в|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |палатках,     |6%-ный раствор перекиси водорода        |     30     |  400 мл/м3   |

|   |               |приспособлен- |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |ных        для|20%-ный раствор формальдегида           |     30     |  100 мл/м3   |

|   |               |размещения    |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |транспортных  |10%-ный раствор формальдегида           |     30     |  200 мл/м3   |

|   |               |средств.      |                                        |            |              |

|   |               |Распыление    |                                        |            |              |

|   |               |растворов     |                                        |            |              |

|   |               |проводят     с|                                        |            |              |

|   |               |помощью       |                                        |            |              |

|   |               |пневматической|                                        |            |              |

|   |               |или           |                                        |            |              |

|   |               |турбулирующей |                                        |            |              |

|   |               |аэрозольных   |                                        |            |              |

|   |               |насадок,  либо|                                        |            |              |

|   |               |аэрозольного  |                                        |            |              |

|   |               |генератора АГП|                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|32 |Мешочки     для|Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды    |     30     |              |

|   |транспортирова-|              | Вода                                   |     30     |              |

|   |ния       диких|              |                                        |            |              |

|   |грызунов       |              |                                        |            |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                           II. Микобактерии                                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 |Поверхности   в|Протирание или|0,5%-ный     активированный      раствор|     60     | протирание   |

|   |помещениях     |орошение      |хлорамина Б или ХБ                      |            |  200 мл/м2   |

|———|(стены,    пол,|              |————————————————————————————————————————|————————————|орошение 300  |

|   |двери  и  др.),|              |0,5%-ный раствор хлор-бета-нафтола      |     60     |    мл/м2     |

|   |жесткая мебель,|              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |оборудование,  |              |0,25%-ный     активированный     раствор|     60     |              |

|   |приборы,       |              |хлорной извести  или  извести  белильной|            |              |

|   |аппараты       |              |термостойкой                            |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Протирание    |10%-ный раствор Спорокса                |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Аламинола                |     90     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Двукратное    |2,5%-ный раствор ПВК                    |     60     | протирание   |

|   |               |протирание или|                                        |            |  400 мл/м2   |

|   |               |орошение      |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |    120     |орошение 500  |

|   |               |              |                                        |            |    мл/м2     |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |Анолиты**                               |            |  400 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |0,25%-ный   раствор      дезоксона-1 или|     60     |  400 мл/м2   |

|   |               |              |дезоксона-4                             |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |2%-ный раствор ГКТ                      |     60     |  400 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |1%-ный раствор НГК                      |     60     |  400 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |0,5%-ный (по АХ) раствор     гипохлорита|     60     |  400 мл/м2   |

|   |               |              |натрия*                                 |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |0,5%-ный раствор ДП-2                   |     60     |  400 мл/м2   |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 2 |Санитарно     -|Двукратное    |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|            | Протирание   |

|   |техническое    |протирание или|применения, указанные в п.1             |            |  400 мл/м2   |

|   |оборудование,  |орошение      |                                        |            |Орошение 500  |

|   |умывальники,   |              |                                        |            |    мл/м2     |

|   |краны,  унитазы|              |                                        |            |              |

|   |и пр.          |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 3 |Посуда,        |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     15     |   2 л на     |

|   |столовая,      |              |                                        |            |  комплект    |

|   |освобожденная  |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |от     остатков|Воздушный     |Температура 160°С                       |     60     |              |

|   |пищи           |стерилизатор  |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Погружение   в|5%-ный  раствор хлорамина Б или ХБ      |    240     |   2 л на     |

|   |               |раствор       |                                        |            |  комплект    |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |10%-ный раствор Спорокса                |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор хлор-бета-нафтола      |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный     активированный      раствор|     60     |              |

|   |               |              |хлорамина Б или ХБ                      |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный активированный раствор  хлорной|     60     |              |

|   |               |              |извести                                 |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор ДП-2                   |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,25%-ный раствор гипохлорита натрия*   |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 4 |Посуда столовая|Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     15     |   2 л на     |

|   |с     остатками|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|  комплект    |

|   |пищи           |Погружение   в|5%-ный  раствор хлорамина Б или ХБ      |    360     |              |

|   |               |раствор       |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный     активированный      раствор|    120     |              |

|   |               |              |хлорамина Б или ХБ                      |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный активированный раствор  хлорной|    120     |              |

|   |               |              |извести                                 |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |10%-ный раствор Спорокса                |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1%-ный раствор хлор-бета-нафтола        |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |2,5%-ный раствор ПВК                    |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный   раствор       дезоксона-1 или|     60     |              |

|   |               |              |дезоксона-4                             |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор ДП-2                   |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор гипохлорита натрия**   |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 5 |Остатки пищи   |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     15     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Паровой       |1,5 кгс/см2 (0,15 МПа), 126+-2°С        |     60     |              |

|   |               |стерилизатор  |                                        |            |              |

|   |               |(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Засыпание     |Сухая хлорная известь                   |    120     |В соотношении |

|   |               |              |                                        |            |  200 г/кг    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Обеззараживание по режимам, указанным в п.4                               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 6 |Мокрота        |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     15     | Мокрота - 1  |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|ч. дезраствор |

|   |               |Заливание    и|2,5%-ный     активированный      раствор|    240     |   - 2 ч.     |

|   |               |перемешивание |хлорамина Б или ХБ                      |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный  раствор хлорамина Б или ХБ      |    720     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1%-ный    раствор        дезоксона-1 или|    240     |              |

|   |               |              |дезоксона-4                             |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Засыпание    и|Хлорная  известь  или       термостойкая|     60     |   200 г/л    |

|   |               |перемешивание |белильная                               |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |Хлорамин Б или ХБ с активатором (1:1)   |     60     |   50 г/л     |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |ДТСГК                                   |     60     |   100 г/л    |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |ДСГК или ГКТ                            |    180     |   200 г/л    |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |НГК                                     |    120     |   100 г/л    |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |ДП-2                                    |    240     |   150 г/л    |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 7 |Лабораторная   |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     15     |              |

|   |посуда,        |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |плевательницы, |Погружение    |1%-ный раствор ДТСГК                    |    120     |              |

|   |освобожденные  |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |от мокроты     |              |1%-ный активированный раствор  хлорамина|     60     |              |

|   |               |              |Б или ХБ                                |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Паровой       |1,5 кгс/см2 (0,15 МПа), 126+-2°С        |     60     |              |

|   |               |стерлизатор   |                                        |            |              |

|   |               |(автоклав)    |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 8 |Белье          |Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды или|     15     |              |

|   |(постельное,   |              |0,5% раствор любого моющего средства    |            |              |

|   |столовое,      |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |нательное,     |Замачивание   |5%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    240     |   5 л/кг     |

|   |чехлы        от|              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |мебели, халаты,|              |1%-ный активированный раствор  хлорамина|     60     |              |

|   |шапочки,       |              |Б или ХБ                                |            |              |

|   |марлевые       |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |респираторы   и|              |10%-ный раствор Спорокса                |    120     |              |

|   |пр.)           |              |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор хлор-бета-нафтола      |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор ДП-2                   |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,25%-ный раствор гипохлорита натрия*   |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный   раствор       дезоксона-1 или|     60     |              |

|   |               |              |дезоксона-4                             |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Аламинола                |    180     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 9 |Носовые платки,|Кипячение     |2%-ный раствор кальцированной  соды  или|     15     |   5 л/кг     |

|   |вкладные       |              |0,5% раствор любого моющего средства    |            |              |

|   |карманы     для|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |плевательниц   |Замачивание   |0,5%-ный раствор хлор-бета-нафтола      |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный  раствор хлорамина Б или ХБ      |    360     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1%-ный активированный раствор  хлорамина|    120     |              |

|   |               |              |Б или ХБ                                |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |2,5%-ный  раствор ПВК                   |    180     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный   раствор       дезоксона-1 или|     60     |              |

|   |               |              |дезоксона-4                             |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор ДП-2                   |    120     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|10 |Носильные вещи,|Дезинфекцион- |Паровоздушная смесь 80-90°С             |     30     |  40 кг/м2    |

|   |постельные     |ные камеры    |                                        |            |  полезной    |

|   |принадлежности,|              |                                        |            |   площади    |

|   |мягкие игрушки |              |                                        |            |   камеры     |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |Пароформалиновая смесь 57-59°С          |    120     |Формалина 100 |

|   |               |              |                                        |            |  мл/м3 30    |

|   |               |              |                                        |            |    кг/м2     |

|   |               |              |                                        |            |  полезной    |

|   |               |              |                                        |            |   площади    |

|   |               |              |                                        |            |   камеры     |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |Пароформалиновая смесь 57-59°С          |     60     |Формалина 150 |

|   |               |              |                                        |            |  мл/м3 30    |

|   |               |              |                                        |            |    кг/м2     |

|   |               |              |                                        |            |  полезной    |

|   |               |              |                                        |            |   площади    |

|   |               |              |                                        |            |   камеры     |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |Пароформалиновая смесь 49-51°С          |    240     |Формалина 250 |

|   |               |              |                                        |            |  мл/м3 18    |

|   |               |              |                                        |            |    кг/м2     |

|   |               |              |                                        |            |  полезной    |

|   |               |              |                                        |            |   площади    |

|   |               |              |                                        |            |   камеры     |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|11 |Петли       для|Прокаливание  |                                        |            |              |

|   |пересева       |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|12 |Резиновые      |Паровой       |Водяной насыщенный пар под давлением 1,1|     45     |              |

|   |перчатки       |стерлизатор   |кгс/см2 (0,11 МПа), 120+-2°С            |            |              |

|   |               |(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     15     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение    |5%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    240     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,25%-ный   раствор      дезоксона-1 или|    120     |              |

|   |               |              |дезоксона-4                             |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор ДП-2                   |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|13 |Руки           |Протирают     |В   случае    аварии    при    попадании|     2      |              |

|   |медперсонала,  |тампоном      |инфекционного материала                 |            |              |

|   |незащищенные   |смоченным    в|0,5%-ный     активированный      раствор|            |              |

|   |участки кожи   |дезрастворе,  |хлорамина Б или ХБ                      |            |              |

|   |               |затем     моют|                                        |            |              |

|   |               |теплой водой с|                                        |            |              |

|   |               |индивидуальным|                                        |            |              |

|   |               |мылом         |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|14 |Инструменты    |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     15     |              |

|   |после  вскрытия|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |лабораторных   |Паровой       |1,5 кгс/см2 (0,15 МПа), 126+-2°С        |     30     |              |

|   |животных       |стерлизатор   |                                        |            |              |

|   |               |(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Воздушный     |Температура 180°С                       |     60     |              |

|   |               |стерилизатор  |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Погружение   в|5%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    240     |              |

|   |               |растворы      |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |0,5%-ный раствор ДП-2                   |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |Анолиты**                               |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |3%-ный перикись водорода                |    180     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |2,5%-ный ПВК                            |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |3%-ный раствор Аламинола                |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |1,5%-ный раствор Бианола                |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |Глутарал или Глутарал Н (без разведения)|     90     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|15 |Трупы животных,|Паровой       |Водяной насыщенный пар под давлением 1,5|     60     |              |

|   |подстилочный   |стерилизатор  |кГс/см2 (0,15 МПа), 126+-2°С            |            |              |

|   |материал,      |(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |выделения      |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |животных       |Сжигание      |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Поверхностное |5%-ный раствор лизола                   |    24 ч    |              |

|   |               |обеззаражива- |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |ние трупов    |5%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    24 ч    |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|16 |Игрушки        |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     15     |              |

|   |(металлические,|(кроме        |                                        |            |              |

|   |резиновые,     |пластмассовых)|                                        |            |              |

|   |деревянные,    |——————————————|————————————————————————————————————————|            |              |

|   |пластмассовые) |Протирание или|Дезинфицирующие   средства   и    режимы|            |              |

|   |               |погружение    |обеззараживания, указанные в п.1        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|17 |Предметы  ухода|              |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|            |              |

|   |за больными    |              |обеззараживания, указанные в п.6        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|18 |Транспорт      |Орошение,     |2%-ный    раствор  осветленной   хлорной|     60     |  300 мл/м2   |

|   |               |протирание    |извести или растворы, указанные в п.1   |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|19 |Надворные      |Орошение      |10%-ный раствор    хлорной  извести  или|     60     |  500 мл/м2   |

|   |установки,     |              |белильной термостойкой извести          |            |              |

|   |помойные      и|              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |мусорные ящики |              |5%-ный раствор НГК                      |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|20 |Мусор          |Сжигание      |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Заливание     |10%-ный раствор    хлорной  извести  или|    120     |Мусор - 1 ч.  |

|   |               |раствором     |белильной термостойкой извести          |            |дезраствор -  |

|   |               |              |                                        |            |    2 ч.      |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |5%-ный раствор НГК                      |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |20%-ное хлорно-известковое молоко       |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|21 |Оформленные    |Заливание     |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|            | Выделения 1  |

|   |фекалии,       |растворами    |обеззараживания, указанные в п.6        |            |     ч.,      |

|   |смешанные     с|              |                                        |            |дезраствор 2  |

|   |мочой или водой|              |                                        |            |     ч.       |

|   |(1:5),   жидкие|              |                                        |            |              |

|   |фекалии,       |              |                                        |            |              |

|   |рвотные массы  |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|22 |Посуда   из-под|Погружение    |2%-ный  раствор    хлорной   извести или|    120     |              |

|   |выделений      |              |белильной термостойкой извести          |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|            |              |

|   |               |              |обеззараживания, указанные в п.4        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|23 |Уборочный      |Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды    |     15     |              |

|   |материал,      |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |ветошь         |Замачивание   |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|            |              |

|   |               |              |обеззараживания, указанные в п.6        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |4%-ный раствор Пероксимеда              |    120     |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                   III. Бактерии, образующие споры                                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 |Ограниченные   |Орошение      |4%-ный активированный раствор    хлорной|    120     |   10 л/м2    |

|   |участки   почвы|              |извести   или   белильной   термостойкой|            |              |

|   |(дороги)       |              |извести, содержащей 1% АХ               |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |2%-ный активированный раствор ДТС ГК    |    120     |   10 л/м2    |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |2%-ный активированный раствор НГК       |    120     |   10 л/м2    |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |3%-ный активированный раствор ГКТ       |    120     |   10 л/м2    |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |4%-ный активированный раствор ДСГК      |    120     |   10 л/м2    |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |20%-ный  осветленный  или  неосветленный|    120     |   10 л/м2    |

|   |               |              |раствор   хлорной   извести,   белильной|            |              |

|   |               |              |термостойкой извести                    |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |15%-ный раствор ДТСГК или НГК           |    120     |   10 л/м2    |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |10%-ный   раствор   едкого     натра при|    120     |   10 л/м2    |

|   |               |              |температуре 70°С                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 2 |Помещение (пол,|Протирание    |4%-ный    осветленный     активированный|    120     |  500 мл/м2   |

|   |стены,   двери,|двукратное   с|раствор ДТС ГК или НГК                  |            |              |

|   |оборудование  и|интервалом  30|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |другая мебель) |мин.         с|4%-ный активированный раствор  хлорамина|    120     |  500 мл/м2   |

|   |               |последующей   |Б или ХБ                                |            |              |

|   |               |влажной       |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |уборкой       |4%-ный    осветленный     активированный|    120     |  500 мл/м2   |

|   |               |              |раствор   хлорной   извести,   белильной|            |              |

|   |               |              |термостойкой извести                    |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |4%-ный активированный раствор ДСГК      |     60     |  500 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |20%-ный  осветленный   раствор   хлорной|    120     |  500 мл/м2   |

|   |               |              |извести   или   белильной   термостойкой|            |              |

|   |               |              |извести                                 |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |15%-ный раствор ДТС ГК или НГК          |    120     |  500 мл/м2   |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Двукратное    |4%-ный    осветленный     активированный|    120     |  500 мл/м2   |

|   |               |орошение     с|раствор хлорной  извести  или  белильной|            |              |

|   |               |интервалом  30|термостойкой извести                    |            |              |

|   |               |мин           |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |15%-ный раствор ДТС ГК или НГК          |    120     |  500 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |6%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|    120     |  500 мл/м2   |

|   |               |              |моющего средства                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |4%-ный раствор ПВК                      |     60     |  500 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |6%-ный раствор Пероксимеда              |     60     |  500 мл/м2   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |4%-ный активированный раствор ДСГК      |    120     |  500 мл/м2   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|        В случае аварии зараженные поверхности залить одним из вышеуказанных растворов на 2 ч          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|   |               |Аэрозольный   |20%-ный водный раствор  формальдегида  с|    24 ч    |  200 мл/м3   |

|   |               |метод         |последующей нейтрализацией 25% раствором|            |              |

|   |               |дезинфекции  с|аммиака                                 |            |              |

|   |               |помощью       |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |пневматической|10%-ный раствор перекиси водорода       |     60     |  400 мл/м3   |

|   |               |(ПВАН)     или|                                        |            |              |

|   |               |турбулирующей |                                        |            |              |

|   |               |(ТАН)         |                                        |            |              |

|   |               |аэрозольных   |                                        |            |              |

|   |               |насадок       |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 3 |Защитная одежда|Паровой       |Водяной насыщенный пар под  давлением  2|     90     |              |

|   |персонала      |стерилизатор  |кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С             |            |              |

|   |(халаты,       |(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |косынки,       |вании)        |                                        |            |              |

|   |ватно-марлевые |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |маски, шапочки)|Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды    |     60     |              |

|   |и         белье|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |больного       |Замачивание  с|1%-ный активированный раствор  хлорамина|    120     |5 л/кг сухой  |

|   |               |последующей   |Б или ХБ                                |            |  защитной    |

|   |               |стиркой      и|————————————————————————————————————————|————————————|   одежды     |

|   |               |полосканием   |3%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|     60     |              |

|   |               |              |моющего средства при температуре 50°С   |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор ПВК при температуре 50°С |     45     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный    раствор        Пероксимеда при|     60     |              |

|   |               |              |температуре 50°С                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,2%-ный раствор  формальдегида  с  0,2%|     60     |              |

|   |               |              |мыла или ОП-10 при температуре 60°С     |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 4 |Перчатки       |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     60     |              |

|   |резиновые      |              |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение   в|1%-ный активированный раствор  хлорамина|    120     |              |

|   |               |раствор       |Б или ХБ                                |            |              |

|   |               |дезинфектанта |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |6%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|     60     |              |

|   |               |              |моющего средства                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,2%-ный раствор  формальдегида  с  0,2%|     60     |              |

|   |               |              |мыла или ОП-10 при температуре 60°С     |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 5 |Очки,          |Двукратное    |6%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|     60     |              |

|   |фонендоскоп    |протирание   с|моющего средства                        |            |              |

|   |               |интервалом  30|                                        |            |              |

|   |               |мин        и с|                                        |            |              |

|   |               |последующим   |                                        |            |              |

|   |               |промыванием   |                                        |            |              |

|   |               |водой         |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 6 |Тапочки        |Двукратное    |1%-ный активированный раствор  хлорамина|     60     |              |

|   |(кожаные или из|протирание или|Б или ХБ                                |            |              |

|   |кожзаменителя),|обмывание     |                                        |            |              |

|   |резиновые     и|салфеткой    с|                                        |            |              |

|   |кирзовые сапоги|интервалом  15|                                        |            |              |

|   |               |мин           |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 7 |Ватные куртки и|Камерное      |Паровоздушный метод, температура 97-98°С|     45     |  40 кг/м2    |

|   |брюки,         |обеззаражива- |                                        |            |  полезной    |

|   |постельные     |ние           |                                        |            |   площади    |

|   |принадлежности |              |                                        |            |   камеры     |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 8 |Шапки,  кожаная|Камерное      |Пароформалиновый   метод,    температура|    165     |Формалина 250 |

|   |обувь,         |обеззаражива- |57-59°С                                 |            |  мл/м3 (18   |

|   |полушубки,     |ние           |                                        |            |    кг/м2     |

|   |тапочки     (из|              |                                        |            |  полезной    |

|   |ткани)         |              |                                        |            |   площади    |

|   |               |              |                                        |            |   камеры)    |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 9 |Посуда         |Паровой       |Водяной насыщенный пар под  давлением  2|     90     |              |

|   |лабораторная   |стерилизатор  |кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С             |            |              |

|   |(чашки  Петри),|(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |пробирки       |вание)        |                                        |            |              |

|   |пипетки,  колбы|              |                                        |            |              |

|   |и др.          |              |                                        |            |              |

|   |———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     60     |              |

|   |———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение    |4%-ный активированный раствор  хлорамина|     60     |              |

|   |               |              |Б или ХБ                                |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |6%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|     60     |              |

|   |               |              |моющего средства                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |4%-ный раствор ПВК                      |     90     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |6%-ный раствор Пероксимеда              |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1%-ный раствор дезоксона-1              |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|10 |Посуда больного|Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     60     |   2 л на     |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|  комплект    |

|   |               |Погружение    |4%-ный активированный раствор  хлорамина|     60     |   посуды     |

|   |               |              |Б или ХБ                                |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |6%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|     60     |              |

|   |               |              |моющего средства                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |4%-ный раствор ПВК                      |     90     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |6%-ный раствор Пероксимеда              |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |4%-ный активированный раствор ДСГК      |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|11 |Игрушки        |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     60     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Протирание    |6%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|     60     |              |

|   |               |двукратное   с|моющего средства                        |            |              |

|   |               |интервалом  30|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |мин           |1%-ный активированный раствор  хлорамина|     60     |              |

|   |               |              |Б или ХБ                                |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|12 |Посевы         |Паровой       |Водяной насыщенный пар под  давлением  2|     90     |              |

|   |               |стерилизатор  |кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С             |            |              |

|   |               |(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |               |вание)        |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|13 |Резиновые      |Паровой       |Водяной насыщенный пар под  давлением  2|     90     |              |

|   |пробки,   груши|стерлизатор   |кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С             |            |              |

|   |для            |(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |пипетирования  |вание)        |                                        |            |              |

|   |зараженного    |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |материала      |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|14 |Петля          |Прокаливание  |                                        |            |              |

|   |микробиологиче-|              |                                        |            |              |

|   |ская           |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|15 |Инструменты    |Паровой       |Водяной насыщенный пар под  давлением  2|     90     |              |

|   |после  вскрытия|стерилизатор  |кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С             |            |              |

|   |животных       |(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |               |вание)        |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|16 |Руки          в|Погружение   и|Дезинфицирующие  растворы,   указанные в|     2      |              |

|   |резиновых      |мытье         |п.2                                     |            |              |

|   |перчатках      |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|17 |Незащищенные   |Моют       или|При  попадании  заразного    материала -|     2      |              |

|   |участки   кожи,|протирают     |1%-ный активированный раствор  хлорамина|            |              |

|   |руки           |тампоном,     |Б или ХБ                                |            |              |

|   |               |смоченным     |                                        |            |              |

|   |               |раствором,    |                                        |            |              |

|   |               |затем     моют|                                        |            |              |

|   |               |теплой водой с|                                        |            |              |

|   |               |индивидуальным|                                        |            |              |

|   |               |мылом,        |                                        |            |              |

|   |               |вытирают      |                                        |            |              |

|   |               |индивидуальным|                                        |            |              |

|   |               |полотенцем    |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|18 |Банки  и  бачки|Залить      до|4%-ный активированный раствор  хлорамина|    48 ч    |              |

|   |для    животных|краев        и|Б или ХБ                                |            |              |

|   |(банки   из-под|протереть     |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |животных      с|снаружи       |2%-ный активированный раствор ДТС ГК или|    48 ч    |              |

|   |подстилочным   |двукратно    с|НГК                                     |            |              |

|   |материалом    и|интервалом 3 ч|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |выделениями    |              |4%-ный активированный раствор ДСГК      |    48 ч    |              |

|   |животных)      |              |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |20%-ный  раствор  хлорной  извести   или|    48 ч    |              |

|   |               |              |белильной термостойкой извести          |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |6%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|    48 ч    |              |

|   |               |              |моющего средства                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Паровой       |Водяной насыщенный пар под  давлением  2|     90     |              |

|   |               |стерлизатор   |кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С             |            |              |

|   |               |(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |               |вание)        |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|19 |Металлические  |Паровой       |Водяной насыщенный пар под  давлением  2|     90     |              |

|   |ящики,    садки|стерлизатор   |кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С             |            |              |

|   |сетчатые,      |(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |крышки и пр.   |вание)        |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Обработка     |180°С                                   |     60     |              |

|   |               |горячим       |                                        |            |              |

|   |               |воздухом      |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Протирание    |Дезинфицирующие  растворы,   указанные в|     60     |              |

|   |               |двукратное   с|п.2                                     |            |              |

|   |               |интервалом  30|                                        |            |              |

|   |               |мин           |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|20 |Трупы          |Паровой       |Водяной насыщенный пар под  давлением  2|     90     |              |

|   |лабораторных   |стерилизатор  |кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С             |            |              |

|   |животных       |(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |               |вание)        |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Сжигание      |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|21 |Помещение      |Двукратное    |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|            |500 мл/м2 на  |

|   |вивария        |орошение     с|применения, указанные в п.2             |            |   каждое     |

|   |               |интервалом  30|                                        |            |  орошение    |

|   |               |мин           |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |10%-ный раствор едкого натра (70°С)     |    120     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|22 |Воздушные      |Трехкратное   |6%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|    120     |500 мл/м2 на  |

|   |бактериальные  |орошение     с|моющего средства                        |            |   каждое     |

|   |фильтры        |интервалом  30|————————————————————————————————————————|————————————|  орошение    |

|   |               |мин,     после|Водяной насыщенный пар под  давлением  2|     90     |              |

|   |               |чего    фильтр|кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С             |            |              |

|   |               |упаковывают  в|                                        |            |              |

|   |               |полиэтиленовый|                                        |            |              |

|   |               |мешок,        |                                        |            |              |

|   |               |завязывают   и|                                        |            |              |

|   |               |сжигают    или|                                        |            |              |

|   |               |автоклавируют |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|23 |Жидкие  отходы,|Паровой       |Водяной насыщенный пар под  давлением  2|     90     |              |

|   |смывные воды   |стерилизатор  |кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С             |            |              |

|   |               |(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |               |вание)        |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Засыпать     и|Сухая  хлорная  известь  или   белильная|    120     |   200 г/л    |

|   |               |размешать     |термостойкая известь                    |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |Сухие ДТС ГК, ДСГК или НГК              |    120     |   100 г/л    |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|24 |Выделения      |Засыпать     и|Сухая  хлорная  известь  или   белильная|    120     |   200 г/л    |

|   |больного (моча)|размешать     |термостойкая известь                    |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |Сухие ДТС ГК, ДСГК или НГК              |    120     |   100 г/л    |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|25 |Испражнения,   |Засыпать     и|Сухая  хлорная  известь  или   белильная|    120     |  500 г/кг    |

|   |остатки пищи   |размешать     |термостойкая известь                    |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |Сухие ДТС ГК, ДСГК или НГК              |    120     |  400 г/кг    |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|26 |Посуда   из-под|Погружение    |4%-ный активированный раствор  хлорамина|    120     |              |

|   |выделений      |              |Б или ХБ                                |            |              |

|   |больного       |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |(мочеприемники,|              |4%-ный активированный раствор ДСГК      |    120     |              |

|   |горшки         |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |подкладные     |              |6%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|    120     |              |

|   |судна)         |              |моющего средства                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |20%-ный  осветленный   раствор   хлорной|    120     |              |

|   |               |              |извести                                 |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |15%-ный раствор ДТС ГК или НГК          |    120     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|27 |Санитарно-тех- |Двукратное    |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|            |  500 мл/м2   |

|   |ническое       |протирание   с|применения, указанные в п.2             |            |              |

|   |оборудование   |интервалом  30|                                        |            |              |

|   |               |мин           |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|28 |Уборочный      |Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды    |     60     |              |

|   |материал,      |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |ветошь         |Замачивание   |4%-ный активированный раствор  хлорамина|    120     |              |

|   |               |              |Б или ХБ                                |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |2%-ный активированный раствор ДТС ГК или|    120     |              |

|   |               |              |НГК                                     |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |4%-ный активированный раствор ДСГК      |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |20%-ный  раствор  хлорной  извести   или|    240     |              |

|   |               |              |белильной термостойкой извести          |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |15%-ный раствор ДТС ГК или НГК          |    240     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|29 |Мусор          |Сжигание      |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|30 |Надворные      |Двукратное    |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|            |              |

|   |уборные        |орошение     с|применения, указанные в п.2             |            |              |

|   |               |интервалом  30|                                        |            |              |

|   |               |мин           |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Засыпать      |Один из сухих дезинфектантов,  указанных|            |              |

|   |               |              |в п.25                                  |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|31 |Мазки-отпечатки|Погружение    |96%-ный   этиловый   спирт   с    3%-ной|     30     |              |

|   |мазки        из|              |перекисью водорода                      |            |              |

|   |культур        |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|32 |Транспорт      |Двукратное    |4%-ный активированный раствор  хлорамина|    120     |500 мл/м2 на  |

|   |               |орошение     с|Б или ХБ                                |            |   каждое     |

|   |               |интервалом  30|————————————————————————————————————————|————————————|  орошение    |

|   |               |мин           |2%-ный раствор ДТСГК или НГК            |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |4%-ный раствор ДСГК                     |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |4%-ный  активированный  раствор  хлорной|    120     |              |

|   |               |              |извести   или   белильной   термостойкой|            |              |

|   |               |              |извести                                 |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |4%-ный раствор ПВК                      |     60     |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                        VI. Вирусы и хламидии                                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 |Ограниченные   |Орошение      |10%-ный  осветленный  или  неосветленный|    120     |   2 л/м2     |

|   |участки   почвы|              |раствор хлорной  извести  или  белильной|            |              |

|   |(дороги)       |              |термостойкой извести                    |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор ДТС ГК или НГК, или ДСГК,|    120     |              |

|   |               |              |или ГКТ                                 |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |10%-ный раствор едкого натра            |    120     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 2 |Поверхности   в|Орошение   или|3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     30     |орошение 300  |

|   |помещениях     |протирание   с|————————————————————————————————————————|————————————|    мл/м2     |

|   |(стены,  двери,|последующей   |3%-ный   осветленный   раствор   хлорной|     60     |              |

|   |подоконники,   |влажной       |извести    или     извести     белильной|            |              |

|   |полы),         |уборкой       |термостойкой                            |            |              |

|   |поверхности    |              |————————————————————————————————————————|————————————| протирание   |

|   |рабочего стола,|              |0,5%-ный осветленный раствор ДТС ГК  или|     60     |              |

|   |стеллажи,      |              |НГК                                     |            |  200 мл/м2   |

|   |индивидуальные |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |шкафы   и   др.|              |1%-ный раствор ДСГК или ГКТ             |     60     |              |

|   |мебель, виварий|              |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор ДП-2                   |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |3%-ный раствор ПВК                      |     30     |  100 мл/м2   |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Протирание    |10%-ный раствор Спорокса                |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор Аламинола                |     60     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Двукратное    |0,25%-ный раствор гипохлорита натрия*   |     60     |  300 мл/м2   |

|   |               |протирание    |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |Анолит**                                |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |4%-ный раствор перекиси водорода        |     60     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Протирание    |0,1%-ный   раствор       дезаксона-1 или|     45     |  200 мл/м2   |

|   |               |              |дезаксона-4                             |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |4%-ный раствор ПФК-1                    |     60     |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Примечание: в случае аварии залить зараженные поверхности одним из перечисленных выше растворов на 2 ч|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|   |               |Двукратное    |Анолит**                                |            |              |

|   |               |протирание   с|                                        |            |              |

|   |               |интервалом  15|                                        |            |              |

|   |               |мин           |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |Для            |Испарение     |40%-ный водный раствор  формальдегида  с|    24 ч    |  Формалина   |

|   |чрезвычайных   |раствора,     |последующей нейтрализацией его  аммиаком|            |  17,5-12,5   |

|   |ситуаций    при|нейтрализация |(25%-ный раствор при норме  расхода  100|            | мл/м3 (7-5   |

|   |условии        |с  последующим|мл/м3)                                  |            |    г/м3      |

|   |герметизации   |проветриванием|                                        |            |формальдегида)|

|   |помещений      |помещений     |                                        |            |     при      |

|   |               |              |                                        |            |температуре в |

|   |               |              |                                        |            |  помещении   |

|   |               |              |                                        |            |  20-25°С;    |

|   |               |              |                                        |            |  формалина   |

|   |               |              |                                        |            | 37,5 - 25,0  |

|   |               |              |                                        |            |мл/м3 15 - 10 |

|   |               |              |                                        |            |    г/м3      |

|   |               |              |                                        |            |формальдегида |

|   |               |              |                                        |            |     при      |

|   |               |              |                                        |            | температуре  |

|   |               |              |                                        |            | 15 - 17°С и  |

|   |               |              |                                        |            |относительной |

|   |               |              |                                        |            |влажности 60  |

|   |               |              |                                        |            |    - 92%     |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 3 |Защитная одежда|Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды или|     15     |   5 л/кг     |

|   |персонала,     |              |0,5% любого моющего средства            |            |              |

|   |белье,  халаты,|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |косынки, маски,|Обеззаражива- |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     45     |              |

|   |белье больного,|ние в  паровом|давлением  1,1   кГс/см2   (0,11   МПа),|            |              |

|   |(нательное,    |стерилизаторе |110+-2°С                                |            |              |

|   |постельное,    |(автоклаве)   |                                        |            |              |

|   |полотенце,     |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |носовые  платки|Замачивание  в|3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     30     |   5 л/кг     |

|   |и   др.)    без|растворе     с|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |видимых        |последующим   |1%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     60     |              |

|   |загрязнений    |полосканием  и|                                        |            |              |

|   |               |стиркой       |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный     активированный      раствор|     30     |              |

|   |               |              |хлорамина Б или ХБ                      |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |10%-ный раствор Спорокса                |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,1%-ный раствор ДП-2                   |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,25%-ный раствор гипохлорита натрия*   |     15     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|            |              |

|   |               |              |Анолит**                                |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|     30     |              |

|   |               |              |моющего   средства    при    температуре|            |              |

|   |               |              |раствора 50°С                           |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор ПВК                      |     15     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |     90     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,1%-ный дезоксона-1 или дезоксона-4    |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Аламинола                |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 4 |Защитная одежда|Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды или|     30     |              |

|   |персонала,     |              |0,5%-ный раствор любого моющего средства|            |              |

|   |белье,  халаты,|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |косынки, маски,|Погружение   в|3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    120     |              |

|   |белье больного,|раствор      с|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |(нательное,    |последующим   |0,5%-ный раствор хлорамина Б или ХБ     |    120     |              |

|   |постельное,    |полосканием  в|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |полотенца,     |воде и стиркой|10%-ный раствор Спорокса                |     60     |              |

|   |носовые  платки|              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |и         др.),|              |0,5%-ный раствор ДП-2                   |    120     |              |

|   |загрязненное   |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |кровью,  гноем,|              |0,25%-ный раствор гипохлорита натрия*   |    180     |              |

|   |фекалиями,     |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |мокротой и др. |              |0,5%-ный раствор гипохлорита натрия*    |     90     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |Анолит**                                |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|    180     |              |

|   |               |              |моющего   средства    при    температуре|            |              |

|   |               |              |раствора 50°С                           |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор ПВК                      |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |     90     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |3%-ный    раствор        Пероксимеда при|     60     |              |

|   |               |              |температуре раствора 50°С               |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |0,1%-ный дезоксона-1 или дезоксона-4    |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор Аламинола                |    120     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Обеззаражива- |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     45     |              |

|   |               |ние в  паровом|давлением  1,1   кГс/см2   (0,11   МПа),|            |              |

|   |               |стерилизаторе |120+-2°С                                |            |              |

|   |               |(автоклаве)   |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 5 |Перчатки       |Обеззаражива- |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     45     |              |

|   |резиновые      |ние в  паровом|давлением  1,1   кГс/см2   (0,11   МПа),|            |              |

|   |               |стерилизаторе |120+-2°С                                |            |              |

|   |               |(автоклаве)   |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Кипячение     |Вода                                    |     30     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение   в|3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     60     |              |

|   |               |раствор       |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |6%-ный раствор перекиси водорода        |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор ПВК                      |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор ДП-2                   |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,25%-ный раствор гипохлорита натрия*   |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |Анолит**                                |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный дезоксона-1 или дезоксона-4    |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 6 |Защитные  очки,|Двукратное    |6%-ный раствор перекиси водорода        |     15     |              |

|   |фонендоскоп    |протирание   с|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |последующим   |3%-ный раствор ПВК                      |     30     |              |

|   |               |обмыванием    |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |водой         |3%-ный раствор Пероксимеда              |     30     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Погружение    |70%-ный этиловый спирт                  |     30     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 7 |Резиновые,     |Двукратное    |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|            |              |

|   |кирзовые       |протирание   с|применения, указанные в п.2             |            |              |

|   |сапоги, кожаные|интервалом  15|                                        |            |              |

|   |тапочки        |мин           |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 8 |Ватные  куртки,|Камерное      |Паровоздушная смесь при температуре 80 -|     45     |  40 кг/м2    |

|   |брюки,         |обеззаражива- |90°С                                    |            |  полезной    |

|   |постельные     |ние           |                                        |            |   площади    |

|   |принадлежности |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 9 |Полушубки,     |Камерное      |Пароформалиновая смесь  при  температуре|     45     |Формалина 75  |

|   |шапки,  кожаная|обеззаражива- |57 - 59°С                               |            |  мл/м3 30    |

|   |и       меховая|ние           |                                        |            |    кг/м2     |

|   |обувь, тапочки |              |                                        |            |  полезной    |

|   |               |              |                                        |            |   площади    |

|   |               |              |                                        |            |   камеры     |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|10 |Посуда         |Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды или|     30     |              |

|   |лабораторная   |              |0,5%-ный раствор любого моющего средства|            |              |

|   |(чашки    Петри|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |пробирки,      |Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     60     |              |

|   |пипетки,       |стерилизатор  |давлением  1,5   кГс/см2   (0,15   МПа),|            |              |

|   |мазки-отпечатки|(автоклавиро- |126+-2°С                                |            |              |

|   |и др.)         |вание)        |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение   в|3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     60     |              |

|   |               |раствор      с|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |последующим   |3%-ный   осветленный   раствор   хлорной|     60     |              |

|   |               |промыванием   |извести   или   белильной   термостойкой|            |              |

|   |               |водой         |извести                                 |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор ДП-2                   |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор гипохлорита натрия*    |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |Анолит**                                |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |6%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|     60     |              |

|   |               |              |моющего средства                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |3%-ный раствор ПВК                      |     90     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |6%-ный раствор ПФК-1                    |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |0,5%-ный   раствор       дезоксина-1 или|     60     |              |

|   |               |              |дезоксона-4                             |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|11 |Посуда больного|Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     30     |              |

|   |               |вместе       с|                                        |            |              |

|   |               |остатками пищи|                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение   в|3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     60     |              |

|   |               |раствор       |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |дезинфицирую- |1%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    120     |              |

|   |               |щего  средства|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |с  последующим|0,5%-ный     активированный      раствор|     60     |              |

|   |               |промыванием  в|хлорамина Б или ХБ                      |            |              |

|   |               |горячей       |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |мыльной  воде,|3%-ный   осветленный   раствор   хлорной|     60     |              |

|   |               |а      затем в|извести,  или   белильной   термостойкой|            |              |

|   |               |питьевой воде |извести                                 |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1%-ный раствор НГК                      |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1%-ный раствор ГКТ                      |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор ДСГК                     |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |10%-ный раствор Спорокса                |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор ДП-2                   |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор гипохлорита натрия*    |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |Анолит**                                |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный дезоксона-1 или дезоксона-4    |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |4%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|     60     |              |

|   |               |              |моющего средства                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор ПВК                      |     90     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |4%-ный раствор ПФК-1                    |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|12 |Вируссодержащая|Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     45     |              |

|   |жидкость,      |стерилизатор  |давлением                               |            |              |

|   |взвесь         |(автоклавиро- |2 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С           |            |              |

|   |зараженной     |вание)        |1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126+-2°С        |            |              |

|   |культуры клеток|              |                                        |            |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  При отсутствии возможности обеззараживания в паровом стерилизаторе                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|   |               |Кипячение     |Вода                                    |     30     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Залить        |Дезинфицирующие средства и  концентрации|    24 ч    |жидкость 1 ч  |

|   |               |раствором     |растворов, указанные в п.4              |            |дезраствор 2  |

|   |               |              |                                        |            |      ч       |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|13 |Резиновые      |Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     20     |              |

|   |силиконовые    |стерилизатор  |давлением                               |            |              |

|   |пробки, шланги,|(автоклавиро- |2 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С           |            |              |

|   |груши       для|вание)        |                                        |            |              |

|   |пипетирования  |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |зараженного    |Кипячение     |Вода                                    |     30     |              |

|   |материала,     |              |                                        |            |              |

|   |гребенки  сушки|              |                                        |            |              |

|   |культур        |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|14 |Инструменты  из|Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     20     |              |

|   |металлов  после|стерилизатор  |давлением 2 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С |            |              |

|   |вскрытия       |(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |животных       |вание)        |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Кипячение     |Вода  дистиллированная   с   2%   натрия|     15     |              |

|   |               |              |двууглекислого (сода пищевая)           |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |Вода                                    |     30     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Погружение   в|3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     60     |              |

|   |               |раствор       |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |Глутарал или Глутарал Н (без разведения)|     15     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |8%-ный раствор Аламинола                |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1,5%-ный раствор Бианола                |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор ПВК                      |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Пероксимеда              |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|15 |Руки          в|Мытье        в|Дезинфицирующие средства и  концентрации|     2      |              |

|   |резиновых      |растворе      |растворов, указанные в п.5              |            |              |

|   |перчатках      |дезинфицирую- |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |щего средства |1%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     2      |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |70%-ный этиловый спирт                  |     2      |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|16 |Незащищенные   |Моют       или|1%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     2      |              |

|   |участки   кожи,|протирают     |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |руки           |тампоном,     |70%-ный этиловый спирт                  |     2      |              |

|   |               |смоченным     |                                        |            |              |

|   |               |раствором,    |                                        |            |              |

|   |               |затем     моют|                                        |            |              |

|   |               |теплой водой с|                                        |            |              |

|   |               |индивидуальным|                                        |            |              |

|   |               |туалетным     |                                        |            |              |

|   |               |мылом,        |                                        |            |              |

|   |               |вытирают      |                                        |            |              |

|   |               |индивидуальным|                                        |            |              |

|   |               |полотенцем    |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|17 |Банки  и  бачки|Залить        |3%-ный  раствор хлорной извести         |    24 ч    |              |

|   |для животных   |раствором   до|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |краев,        |3%-ный  раствор    извести    белильной,|    24 ч    |              |

|   |               |протереть     |термостойкой                            |            |              |

|   |               |снаружи       |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |ветошью,      |1,5%-ный раствор ДТСГК, ДСГК            |    24 ч    |              |

|   |               |смоченной    в|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |растворе      |1,5%-ный раствор НГК, ГКТ               |    24 ч    |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    24 ч    |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|18 |Металлические  |Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     20     |              |

|   |ящики,   садки,|стерилизатор  |давлением 2 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С |            |              |

|   |орудия для лова|(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |грызунов       |вание)        |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Обеззаражива- |Температура 180°С                       |     60     |              |

|   |               |ние      сухим|                                        |            |              |

|   |               |жаром         |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение   в|3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    120     |              |

|   |               |раствор       |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Двукратное    |Дезинфицирующие  средства,   указанные в|     30     |              |

|   |               |протирание   с|п.2                                     |            |              |

|   |               |интервалом  15|                                        |            |              |

|   |               |мин           |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|19 |Трупы          |Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     60     |              |

|   |лабораторных   |стерилизатор  |давлением 2 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С |            |              |

|   |животных       |(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |               |вание)        |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Сжигание      |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|20 |Воздушные      |Орошение      |Для  орошения   применяют     средства и|            |              |

|   |фильтры        |              |режимы,  указанные  в  п.2  "Поверхности|            |              |

|   |               |              |помещения и др."                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Извлекают,    |                                        |            |              |

|   |               |помещают     в|                                        |            |              |

|   |               |полиэтиленовый|                                        |            |              |

|   |               |пакет,        |                                        |            |              |

|   |               |завязывают,   |                                        |            |              |

|   |               |сжигают       |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение    |Применяют средства, указанные в п.2     |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|            |              |

|   |               |стерилизатор  |давлением, 2 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С|            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|21 |Жидкие  отходы,|Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     60     |              |

|   |смывание воды  |стерилизатор  |давлением  1,5   кГс/см2   (0,15   МПа),|            |              |

|   |               |(автоклавиро- |126+-2°С                                |            |              |

|   |               |вание)        |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Кипячение     |                                        |     30     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Засыпать      |Хлорная    известь     или     белильная|     60     |  200 г/кг    |

|   |               |препаратом   и|термостойкая известь                    |            |              |

|   |               |размешать     |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |ДТСГК, ДСГК; НГК, ГКТ                   |    120     |   100 г/л    |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|22 |Выделения      |Засыпать      |Хлорная    известь     или     белильная|     90     |  200 г/кг    |

|   |больного:      |препаратом   и|термостойкая известь                    |            |              |

|   |(испражнения,  |размешать     |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |мокрота,       |              |ГКТ, ДСГК                               |    120     |  200 г/кг    |

|   |рвотные массы),|              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |остатки пищи   |              |ДТСГК, НГК                              |    120     |  100 г/кг    |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|23 |Посуда   из-под|Погружение   в|3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     60     |              |

|   |выделений      |один        из|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |(горшки, судна,|дезинфицирую- |0,5%-ный     активированный      раствор|     60     |              |

|   |ведра,  баки  и|щих  растворов|хлорамина Б или ХБ                      |            |              |

|   |др.), квачи    |с  последующим|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |промыванием   |3%-ный   осветленный   раствор   хлорной|     60     |              |

|   |               |водой         |извести,  или   белильной   термостойкой|            |              |

|   |               |              |извести                                 |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |1,5%-ный осветленный  или  неосветленный|     60     |              |

|   |               |              |раствор ДТСГК, или НГК, ДСГК, ГКТ       |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|24 |Моча,  жидкость|Засыпать     и|Сухая   хлорная    известь,    белильная|     60     |   70 г/л     |

|   |после          |размешать     |термостойкая известь                    |            |              |

|   |ополаскивания  |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |зева           |              |ДТСГК, ГКТ, НГК, ДСГК                   |     60     |   35 г/л     |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|25 |Санитарно-тех- |Двукратно     |Дезинфицирующие средства и  концентрации|    120     |              |

|   |ническое       |протирают     |растворов, указанные в п.2              |            |              |

|   |оборудование   |ветошью,      |                                        |            |              |

|   |(ванны,        |смоченной    в|                                        |            |              |

|   |унитазы,       |одном       из|                                        |            |              |

|   |раковины и др.)|дезинфицирую- |                                        |            |              |

|   |               |щих растворов |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|26 |Уборочный      |Кипячение     |2%-ный   мыльно-содовый      раствор или|     30     |              |

|   |материал       |              |раствор любого моющего средства         |            |              |

|   |(ветошь,       |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |мочалки и др.) |Погружение   в|Дезинфицирующие   средства   и    режимы|            |              |

|   |               |один        из|применения, указанные в п.4             |            |              |

|   |               |дезинфицирую- |                                        |            |              |

|   |               |щих  растворов|                                        |            |              |

|   |               |с  последующим|                                        |            |              |

|   |               |прополаскива- |                                        |            |              |

|   |               |нием в воде   |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|27 |Надворные      |Орошают       |10%-ный  осветленный  или  неосветленный|    120     |              |

|   |санитарные     |внутренние    |раствор хлорной  извести  или  белильной|            |              |

|   |установки      |поверхности   |термостойкой извести                    |            |              |

|   |               |одним       из|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |дезинфицирую- |5%-ный раствор ДТСГК, НГК, ГКТ или ДСГК |    120     |              |

|   |               |щих растворов |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|28 |Мусор          |Заливают      |10%-ный  осветленный   раствор   хлорной|    120     | Мусор 1 ч.   |

|   |               |раствором     |извести   или   белильной   термостойкой|            |дезраствор 2  |

|   |               |              |извести                                 |            |     ч.       |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор НГК                      |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |7%-ный раствор ГКТ, ДСГК                |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |20%-ный хлорно-известковое молоко       |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|29 |Транспорт      |Орошают    или|3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     60     |  300 мл/м2   |

|   |               |двукратно     |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |протирают     |0,5%-ный раствор ДП-2                   |    120     |  300 мл/м2   |

|   |               |ветошью,      |                                        |            |              |

|   |               |смоченной    в|                                        |            |              |

|   |               |растворе,    с|                                        |            |              |

|   |               |интервалом  15|                                        |            |              |

|   |               |мин,     после|                                        |            |              |

|   |               |чего протирают|                                        |            |              |

|   |               |ветошью,      |                                        |            |              |

|   |               |смоченной    в|                                        |            |              |

|   |               |воде          |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|30 |Подстилочный   |Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     60     |              |

|   |материал,      |стерилизатор  |давлением 2 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С |            |              |

|   |выделения      |(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |животных,      |вание)        |                                        |            |              |

|   |остатки корма  |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|31 |Мешочки     для|Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды    |     30     |              |

|   |транспортирова-|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |ния       диких|              |Вода                                    |     30     |              |

|   |грызунов       |              |                                        |            |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                             V. Риккетсии                                              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 |Ограниченные   |Орошение      |20%-ный  осветленный  или  неосветленный|    120     |   2 л/м2     |

|   |участки   почвы|              |раствор  хлорной  извести,     белильной|            |              |

|   |(дороги)       |              |термостойкой  извести,     содержащие не|            |              |

|   |               |              |менее 5% активного хлора                |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |15%-ные  растворы  ДТС   ГК     или НГК,|    120     |              |

|   |               |              |содержащие не менее 5% активного хлора  |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |10%-ный раствор едкого натра            |    120     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 2 |Помещение,     |Двукратное    |3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    120     |              |

|   |(стены,   полы,|орошение     с|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |двери,         |интервалом  30|3%-ный  осветленный    раствор   хлорной|    120     |              |

|   |оборудование  и|мин        или|извести   или   белильной   термостойкой|            |              |

|   |другая мебель) |двукратное    |извести                                 |            |              |

|   |               |протирание   с|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |интервалом  15|1,5%-ный  раствор ДТС ГК  или НГК       |    120     |              |

|   |               |мин           |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор едкого натра             |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |6%-ный раствор перекиси водорода        |    120     |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    Зараженные поверхности в случае аварии залить одним из перечисленных дезинфицирующих растворов     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3 |Защитная       |Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды    |     15     |   5 л/кг     |

|   |одежда: халаты,|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |косынки,  маски|Замачивание   |3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    120     |              |

|   |ватно-марлевые,|              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |белье  больного|              |3%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|    120     |              |

|   |(нательное,    |              |моющего средства при температуре 60°С   |            |              |

|   |постельное)    |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |полотенце,     |              |0,5%-ный     активированный      раствор|    120     |              |

|   |носовые  платки|              |хлорамина                               |            |              |

|   |и др.          |              |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     60     |              |

|   |               |стерилизатор  |давлением  1,1   кГс/см2   (0,11   МПа),|            |              |

|   |               |(автоклавиро- |120+-2°С                                |            |              |

|   |               |вание)        |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 4 |Перчатки       |Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     60     |              |

|   |резиновые      |стерилизатор  |давлением  1,1   кГс/см2   (0,11   МПа),|            |              |

|   |               |(автоклавиро- |120+-2°С                                |            |              |

|   |               |вание)        |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     60     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение    |3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |6%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|     60     |              |

|   |               |              |моющего средства                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор едкого натра             |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 5 |Резиновые,     |Двукратное    |3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     30     |              |

|   |кирзовые сапоги|протирание   с|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |интервалом  30|3%-ный раствор едкого натра             |     30     |              |

|   |               |мин           |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 6 |Полушубки,     |Камерное      |Пароформалиновая смесь  при  температуре|    210     |Формалина 300 |

|   |шапки,  кожаная|обеззаражива- |57 - 59°С                               |            |  мл/м3 30    |

|   |и       меховая|ние           |                                        |            |    кг/м2     |

|   |обувь, тапочки |              |                                        |            |  полезной    |

|   |               |              |                                        |            |   площади    |

|   |               |              |                                        |            |   камеры     |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 7 |Защитные  очки,|Двукратное    |6%-ный раствор перекиси водорода        |     30     |              |

|   |фонендоскоп    |протирание   с|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |интервалом  15|70%-ный спирт                           |     30     |              |

|   |               |мин.         с|                                        |            |              |

|   |               |последующим   |                                        |            |              |

|   |               |промыванием   |                                        |            |              |

|   |               |водой         |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 8 |Ватные  куртки,|Камерное      |Паровоздушная смесь 80-90°С             |     45     |  40 кг/м2    |

|   |брюки          |обеззаражива- |                                        |            |  полезной    |

|   |               |ние           |                                        |            |   площади    |

|   |               |              |                                        |            |   камеры     |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 9 |Посуда         |Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     60     |              |

|   |лабораторная   |стерилизатор  |давлением                               |            |              |

|   |(пипетки,      |(автоклав)    |1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126+-2°С        |            |              |

|   |пробирки,      |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |колбы,    чашки|Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     60     |              |

|   |Петри и т.д.)  |              |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение    |3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    24 ч    |              |

|   |               |(для          |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |риккетсий)    |3%-ный   осветленный   раствор   хлорной|    24 ч    |              |

|   |               |              |извести   или   белильной   термостойкой|            |              |

|   |               |              |извести                                 |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1,5%-ный раствор ДТС ГК или НГК, или ГКТ|    24 ч    |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор едкого натра             |    24 ч    |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |6%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|    24 ч    |              |

|   |               |              |моющего средства                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|10 |Посуда больного|Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     30     |   2 л на     |

|   |               |вместе       с|                                        |            |  комплект    |

|   |               |остатками пищи|                                        |            |   посуды     |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение    |6%-ный раствор перекиси водорода с  0,5%|    120     |              |

|   |               |              |моющего средства                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный     активированный      раствор|    120     |              |

|   |               |              |хлорамина                               |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный  осветленный    раствор   хлорной|    120     |              |

|   |               |              |извести   или   белильной   термостойкой|            |              |

|   |               |              |извести                                 |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1,5%-ный раствор ДТС ГК или НГК, или ГКТ|    120     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|11 |Посевы         |Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     90     |              |

|   |               |стерилизатор  |давлением  1,5   кГс/см2   (0,15   МПа),|            |              |

|   |               |(автоклав)    |126+-2°С                                |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     60     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение    |3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    24 ч    |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|12 |Резиновые      |Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     60     |              |

|   |пробки, шланги,|стерилизатор  |давлением  1,5   кГс/см2   (0,15   МПа),|            |              |

|   |груши       для|(автоклавиро- |126+-2°С                                |            |              |

|   |пипетирования  |вание)        |                                        |            |              |

|   |зараженного    |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |материала,     |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     60     |              |

|   |гребенка    для|              |                                        |            |              |

|   |сушки культур  |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|13 |Инструменты    |Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     60     |              |

|   |после  вскрытия|стерилизатор  |давлением  1,5   кГс/см2   (0,15   МПа),|            |              |

|   |животных       |(автоклавиро- |126+-2°С                                |            |              |

|   |               |вание)        |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     60     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|14 |Руки          в|Протирание   и|70%-ный спирт                           |     2      |              |

|   |резиновых      |мытье         |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |перчатках      |              |3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     2      |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный  осветленный    раствор   хлорной|     2      |              |

|   |               |              |извести   или   белильной   термостойкой|            |              |

|   |               |              |извести                                 |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1,5%-ный раствор ДТС ГК или НГК, или ГКТ|     2      |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|15 |Руки,  открытые|Тщательно     |1%-ный раствор хлорамина                |не  менее  2|              |

|   |участки   тела,|обмыть     или|————————————————————————————————————————|раз по 5 мин|              |

|   |зараженные  при|протереть     |70%-ный спирт                           |            |              |

|   |аварии         |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|16 |Банки       для|Залить      до|3%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    24 ч    |              |

|   |животных, бачки|краев        и|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |из-под вскрытых|протереть     |3%-ный   осветленный   раствор   хлорной|    24 ч    |              |

|   |животных       |снаружи       |извести   или   белильной   термостойкой|            |              |

|   |               |              |извести                                 |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1,5%-ный раствор ДТС ГК или НГК, или ГКТ|    24 ч    |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |10%-ный раствор едкого натра            |    24 ч    |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |6%-ный раствор перекиси водорода        |    24 ч    |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|17 |Металлические  |Обработка     |Температура 180°С                       |     60     |              |

|   |ящики,   садки,|сухим жаром   |                                        |            |              |

|   |орудия для лова|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |грызунов       |Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     45     |              |

|   |               |стерилизатор  |давлением  1,5   кгс/см2   (0,15   МПа),|            |              |

|   |               |(автоклавиро- |126+-2°С                                |            |              |

|   |               |вание)        |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Погружение    |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|            |              |

|   |               |              |применения, указанные в п.16            |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|18 |Трупы          |Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     60     |              |

|   |лабораторных   |стерилизатор  |давлением 2,0 гс/см2 (0,2 МПа), 126+-2°С|            |              |

|   |животных,      |(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |подстилочный   |вание)        |                                        |            |              |

|   |материал,      |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |остатки кормов,|Сжигание      |                                        |            |              |

|   |выделения      |              |                                        |            |              |

|   |животных       |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|19 |Помещение      |Двукратное    |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|    2 ч     |  500 мл/м2   |

|   |вивария        |орошение      |применения, указанные в п.16            |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|20 |Жидкие  отходы,|Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     60     |              |

|   |смывные воды   |стерилизатор  |давлением 2 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С |            |              |

|   |               |(автоклавиро- |                                        |            |              |

|   |               |вание)        |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Кипячение     |Вода                                    |     30     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Засыпать одним|Сухая  хлорная  известь  или   белильная|     60     |  200 мл/м2   |

|   |               |из  дезсредств|термостойкая известь                    |            |              |

|   |               |и             |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |размешать     |ДТС ГК, НГК или ГКТ                     |    120     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|21 |Выделения      |Засыпать одним|Сухая  хлорная  известь  или   белильная|    120     |  400 г/кг    |

|   |больного:      |из  дезсредств|термостойкая известь                    |            |              |

|   |мокрота,       |и             |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |испражнения    |размешать     |ДТС ГК, НГК или ГКТ                     |    120     |  500 г/кг    |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|22 |Моча,  жидкость|Засыпать одним|Сухая  хлорная  известь  или   белильная|     60     |   70 г/л     |

|   |после          |из  дезсредств|термостойкая известь                    |            |              |

|   |ополаскивания  |и             |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |зева больного  |размешать     |ДТС ГК, НГК или ГКТ                     |     60     |   100 г/л    |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |              |ГКТ                                     |     90     |   100 г/л    |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|23 |Остатки пищи   |Кипячение     |Вода                                    |     30     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Засыпать одним|Сухая  хлорная  известь  или   белильная|    120     |  400 г/кг    |

|   |               |из  дезсредств|термостойкая известь                    |            |              |

|   |               |и             |————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |размешать     |ДТС ГК, НГК или ГКТ                     |    120     |  500 г/кг    |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|24 |Постельные     |Камерное      |Паровоздушная  смесь   при   температуре|     45     |  40 кг/м2    |

|   |принадлежности |обеззаражива- |80-90°С                                 |            |  полезной    |

|   |               |ние           |                                        |            |   площади    |

|   |               |              |                                        |            |   камеры     |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|25 |Концентрирован-|Паровой       |Водяной насыщенный  пар  под  избыточным|     45     |              |

|   |ные   суспензии|стерилизатор  |давлением 2 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С |            |              |

|   |риккетсий      |(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Кипячение     |Вода                                    |     30     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|26 |Куриные        |Погружение    |3%-ный   раствор   едкого       натра (с|  5 суток   |              |

|   |эмбрионы,      |              |последующим    автоклавированием     2,0|            |              |

|   |инфицированные |              |кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С             |            |              |

|   |риккетсиями    |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|27 |Санитарно-тех- |Двукратное    |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|    120     |              |

|   |ническое       |протирание    |применения, указанные в п.16            |            |              |

|   |оборудование   |ветошью,      |                                        |            |              |

|   |(ванны,        |смоченной    в|                                        |            |              |

|   |унитазы,       |одном       из|                                        |            |              |

|   |раковины и др.)|дезинфицирую- |                                        |            |              |

|   |               |щих растворов |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|28 |Уборочный      |Кипячение     |2%-ный   мыльно-содовый      раствор или|     30     |              |

|   |материал       |              |раствор любого моющего средства         |            |              |

|   |(ветошь,       |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |мочалки и др.) |Погружение    |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|    120     |              |

|   |               |              |применения, указанные в п.16            |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|29 |Надворные      |Орошают       |20%-ный  раствор  хлорной  извести   или|            |              |

|   |санитарные     |внутренние    |белильной термостойкой извести          |            |              |

|   |установки      |поверхности   |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |одним       из|5%-ный раствор ДТС ГК или НГК, или ГКТ  |            |              |

|   |               |дезинфицирую- |                                        |            |              |

|   |               |щих растворов |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|30 |Мусор          |Сжигают       |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Заливают      |20%-ный  раствор  хлорной  извести   или|    120     | Мусор 1 ч.   |

|   |               |дезинфицирую- |белильной термостойкой извести          |            |дезраствор 2  |

|   |               |щим  раствором|                                        |            |     ч.       |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор ДТС ГК или НГК           |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |7%-ный раствор ГКТ                      |    120     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|31 |Транспорт      |Орошают    или|3%-ный раствор хлорамина                |     60     |              |

|   |               |двукратно     |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |протирают     |5%-ный раствор едкого натра             |            |              |

|   |               |ветошью,      |                                        |            |              |

|   |               |смоченной    в|                                        |            |              |

|   |               |растворе,    с|                                        |            |              |

|   |               |интервалом  15|                                        |            |              |

|   |               |мин после чего|                                        |            |              |

|   |               |протирают     |                                        |            |              |

|   |               |ветошью,      |                                        |            |              |

|   |               |смоченной    в|                                        |            |              |

|   |               |воде          |                                        |            |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                              VI. Грибы                                                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 |Поверхности   в|Протирание или|2%-ный раствор ДТС ГК                   |     60     | протирание   |

|   |помещениях:    |орошение      |————————————————————————————————————————|————————————|  200 мл/м2   |

|   |оборудование,  |              |2,5%-ный раствор бензилфенола           |     60     |орошение 300  |

|   |стены,         |              |                                        |            |    мл/м2     |

|   |подоконники,   |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |полы,   рабочий|              |5%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |     60     |              |

|   |стол,  стеллажи|              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |в помещении для|              |1%-ный активированный раствор  хлорамина|     60     |              |

|   |содержания     |              |Б или ХБ                                |            |              |

|   |зараженных     |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |индивидуальные |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |шкафы, тумбочки|              |0,5%-ный   раствор       дезоксона-1 или|     60     |              |

|   |и др. мебель   |              |дезоксона-4                             |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор гипохлорита натрия*    |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |45%-ный раствор ПВК                     |     60     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Протирание    |4%-ный раствор Пероскимеда              |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |10%-ный раствор Спорокса                |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Аламинола                |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |Анолиты**                               |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 2 |Санитарно-тех- |Чистят  щеткой|Блеск, ПДЧ, Санита и др.                |            |              |

|   |ническое       |с  применением|                                        |            |              |

|   |оборудование   |чистяще-дезин-|                                        |            |              |

|   |               |фицирующих    |                                        |            |              |

|   |               |средств      в|                                        |            |              |

|   |               |соответствии с|                                        |            |              |

|   |               |указаниями  на|                                        |            |              |

|   |               |этикетке      |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |термокамер     |протирание    |моющего средства                        |            |              |

|   |               |двукратное   с|                                        |            |              |

|   |               |интервалом  30|                                        |            |              |

|   |               |мин           |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 4 |Защитная одежда|Паровой       |1,1 кГс/см2 (0,11 МПа), 120+-2°С        |     60     |              |

|   |               |стерилизатор  |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |(автоклав)    |1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126+-2°С        |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |2 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С           |     20     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 5 |Белье          |Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды    |     30     |   5 л/1кг    |

|   |(постельное,   |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|сухого белья  |

|   |нательное,     |Погружение    |10%-ный раствор Спорокса                |     90     |              |

|   |носки,  чулки),|              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |чехлы с мебели,|              |2,5%-ный раствор бензилфенола           |     60     |              |

|   |халаты,        |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |косынки,       |              |5%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    180     |              |

|   |ватно-марлевые |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |маски,         |              |1%-ный активированный раствор  хлорамина|     15     |              |

|   |перевязочный   |              |Б или ХБ                                |            |              |

|   |материал       |              |                                        |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,5%-ный раствор гипохлорита натрия*    |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,2%-ный   раствор       дезоксона-1 или|     60     |              |

|   |               |              |дезоксона-4                             |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |2%-ный раствор ПВК                      |    150     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |4%-ный раствор Пероскимеда              |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |10%-ный раствор Демос                   |    180     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Аламинола                |    180     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 6 |Перчатки       |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     15     |              |

|   |резиновые      |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 7 |Защитные очки  |Протирание    |Дезинфицирующие   средства   и    режимы|            |              |

|   |               |двукратное   с|применения, указанные в п.1             |            |              |

|   |               |интервалом  30|                                        |            |              |

|   |               |мин.          |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 8 |Куртки,  шапки,|Камерное      |Пароформалиновая смесь 57 - 59°С        |    165     |Формалина 250 |

|   |кожаная  обувь,|обеззаражива- |                                        |            |  мл/м3 30    |

|   |тапочки        |ние           |                                        |            |    кг/м2     |

|   |               |              |                                        |            |  полезной    |

|   |               |              |                                        |            |   площади    |

|   |               |              |                                        |            |   камеры     |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

| 9 |Посуда         |Паровой       |1,1 кГс/см2 (0,11 МПа), 120+-2°С        |     60     |              |

|   |лабораторная   |стерилизатор  |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |(чашки   Петри,|(автоклав)    |1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126+-2°С        |     30     |              |

|   |пробирки,      |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |колбы,         |              |2 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С           |     20     |              |

|   |резиновые      |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |силиконовые    |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     30     |              |

|   |шланги, груши  |              |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|   |               |Погружение    |2%-ный раствор ДТС ГК                   |    120     |   Полное     |

|   |               |              |                                        |            | погружение   |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |2,5%-ный раствор бензилфенола           |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    120     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|10 |Патологический |Паровой       |1,1 кГс/см2 (0,11 МПа), 120+-2°С        |     60     |              |

|   |материал       |стерилизатор  |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |(ногти, волосы,|(автоклав)    |1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126+-2°С        |     30     |              |

|   |чешуйки  кожи),|              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |культуры грибов|              |2 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С           |     20     |              |

|   |на      плотных|              |                                        |            |              |

|   |питательных    |              |                                        |            |              |

|   |средах. Опытные|              |                                        |            |              |

|   |тест-поверхнос-|              |                                        |            |              |

|   |ти             |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|11 |Руки,          |Мытье        с|1%-ный раствор йодоната                 |     1      |              |

|   |зараженные     |марлевой      |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |участки кожи   |салфеткой     |0,5%-ный     активированный      раствор|     2      |              |

|   |               |              |хлорамина Б или ХБ                      |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|12 |Трупы          |Сжигание      |                                        |            |              |

|   |лабораторных   |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |животных       |Паровой       |1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126+-2°С        |     60     |              |

|   |               |стерилизатор  |                                        |            |              |

|   |               |(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Поверхностное |10%-ный раствор лизола А                |    48 ч    |              |

|   |               |обеззаражива- |                                        |            |              |

|   |               |ние      путем|                                        |            |              |

|   |               |погружения    |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|13 |Банки       для|Залить      до|2%-ный раствор ДТС ГК                   |    48 ч    |              |

|   |животных       |краев        и|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |протереть     |2%-ный раствор бензилфенола             |    48 ч    |              |

|   |               |снаружи       |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |двукратно    с|5%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    48 ч    |              |

|   |               |интервалом 3 ч|                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|14 |Инструменты    |Кипячение     |2%-ный раствор пищевой соды             |     30     |              |

|   |после  вскрытия|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |животных       |Погружение    |5%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    240     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор перекиси водорода        |    180     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |10%-ный раствор формальдегида           |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |10%-ный раствор Спорокса                |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |0,25%-ный   раствор      дезоксона-1 или|     60     |              |

|   |               |              |дезоксона-4                             |            |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор Пероксимеда              |    180     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |3%-ный раствор Аламинола                |     60     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |1,5%-ный раствор Бианола                |     30     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |Глутарал или Глутарал Н (без разведения)|     90     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|15 |Подстилочный   |Паровой       |1,5 кГс/см2 (0,15 МПа), 126+-2°С        |     60     |              |

|   |материал,      |стерилизатор  |                                        |            |              |

|   |остатки кормов,|(автоклав)    |                                        |            |              |

|   |выделения      |              |                                        |            |              |

|   |животных       |              |                                        |            |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|16 |Ветошь,        |Кипячение     |2%-ный раствор кальцинированной соды    |     30     |              |

|   |уборочный      |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |материал       |Погружение    |2%-ный раствор ДТС ГК                   |    120     |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |10%-ный раствор Спорокса                |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |2,5%-ный раствор бензилфенола           |    120     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |2%-ный раствор ПВК                      |    150     |              |

|   |               |              |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |              |5%-ный раствор хлорамина Б или ХБ       |    120     |              |

|———|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|

|17 |Металлические  |Паровой       |1,1 кГс/см2 (0,11 МПа), 120+-2°С        |     60     |              |

|   |бачки,    ящики|стерилизатор  |————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |из-под вскрытых|(автоклав)    |2 кГс/см2 (0,2 МПа), 132+-2°С           |     30     |              |

|   |животных       |              |                                        |            |              |

|   |               |——————————————|————————————————————————————————————————|————————————|              |

|   |               |Двукратное    |Дезрастворы, указанные в п.1            |     20     |              |

|   |               |протирание   с|                                        |            |              |

|   |               |интервалом  15|                                        |            |              |

|   |               |мин.          |                                        |            |              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----                                                                         |

|                                                                                                     |

|* Гипохлорит натрия, получаемый методом электролиза  поваренной  соли  на  установках,   разрешенных к |

|производству и применению в установленном порядке.                                                     |

|**  Анолиты,  получаемые  электрохимическим  методом  на  установках,  разрешенных  к   производству и |

|применению в установленном  порядке,  используют  по  режимам,  указанным  в  Методических  указаниях, |

|утвержденных Госкомсанэпиднадзором России (до 1.01.97) или Минздравом России (после 1.01.97).          |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание.

1. Отсчет времени обеззараживания при кипячении начинается с момента закипания воды.

2. Допускается использование зарубежных дезинфицирующих средств, зарегистрированных и разрешенных для применения в России.

Приложение 7.4

(справочное)

Средства и методы дезинфекции, используемые при работе с микроорганизмами III-IV групп патогенности

I.   Бактерии, не образующие спор

II.  Микобактерии

III. Бактерии, образующие споры

IV.  Вирусы и хламидии

V.   Риккетсии

VI.  Грибы

I. Бактерии, не образующие спор

1. Хлорамин Б или ХБ (содержание активного хлора - АХ не менее 26%)

- 0,5%, 1%, 2%, 3%-ные (по препарату) растворы.

2. Хлорная известь (содержание АХ не менее 25%)

- сухое вещество;

- 0,5%, 1%, 2%-ные (по препарату) осветленные растворы;

- 10%-ные (по препарату) осветленные и неосветленные растворы;

- 20%-ный (по препарату) хлорно-известковое молоко.

3. Известь белильная термостойкая (содержание АХ не менее 25%)

- сухое вещество;

- 0,5%, 1%, 2%-ные (по препарату) осветленные растворы;

- 10%-ные (по препарату) осветленные и неосветленные растворы.

4. Нейтральный гипохлорит кальция - НГК (содержание АХ не менее 52% для марки А и не менее 24% для марки Б)

- сухое вещество;

- 0,15%-ный (по АХ) раствор;

- 0,25%, 0,5%, 1%-ный (по АХ) осветленные растворы;

- 5%-ные (по препарату) осветленные и неосветленные растворы.

5. Гипохлорит кальция технический - ГКТ (содержание АХ не менее 35%)

- сухое вещество;

- 1%, 1,5%-ные (по препарату) осветленные растворы;

- 5%-ные (по препарату) осветленные и неосветленные растворы.

6. Двутретьосновная соль гипохлорита кальция - ДТС ГК (содержание АХ не менее 47%)

- сухое вещество;

- 0,25%, 0,5%, 1%-ные (по препарату) осветленный растворы;

- 5%-ный (по препарату) осветленные и неосветленные растворы.

7. Двуосновная соль гипохлорита кальция - ДСГК (содержание АХ не менее 30%)

- сухое вещество;

- 1%-ный (по препарату) осветленные раствор;

- 5%-ные (по препарату) осветленные и неосветленные растворы.

8. Гипохлорит натрия (содержание АХ не менее 14%)

- 1%-ный (по АХ) раствор.

9. Гипохлорит натрия, получаемый методом электролиза поваренной соли на установках, разрешенных к производству и применению 0,125%, 0,25%-ные (по АХ) растворы.

10. Анолиты, получаемые на установках, разрешенных к производству и применению

- с содержанием 0,03%, 0,05%, 0,06% АХ.

11. Спорокс (содержание АХ не менее 2,5%)

- 2%, 5%-ные (по препарату) растворы.

12. ДП-2 (содержание АХ не менее 40%)

- 0,1%, 0,2%-ные (по препарату) растворы.

13. Дезоксон-1 или дезоксон-4 (содержание надуксусной кислоты - НУК не менее 5%)

- 1%, 2%-ные (по препарату) растворы.

14. Пергидроль (содержание перекиси водорода 30 - 35%)

- 3%-ный (по ДВ) раствор перекиси водорода;

- 3%-ный (по ДВ) раствор перекиси водорода с 0,5% моющего средства ("Прогресс", "Новость", "Астра", "Лотос");

- 6%-ный (по ДВ) раствор перекиси водорода.

15. ПВК (содержание перекиси водорода не менее 30%)

- 0,5%, 0,75%, 2%-ные (по перекиси водорода) растворы.

16. Пероксимед (содержание перекиси водорода 30% и ПАВ)

- 3%-ный (по перекиси водорода) раствор.

17. Пероксогидрат фторида калия - ПФК-1 (содержание перекиси водорода не менее 30%)

- 3%, 6%, 7%, 9%-ные (по препарату) растворы.

18. Полисепт (содержание полигексаметиленгуанидина хлорида 25%)

- 1%-ный (по препарату) раствор.

19. Демос (содержащий комплекс катионных и др. ПАВ)

- 5%, 10%-ные (по препарату) растворы.

20. Велтолен (содержание клатрата мочевины с дидецилдиметиламмоний бромида 20%)

1%-ный (по препарату) раствор.

21. Фогуцид (содержание полигексаметиленгуанидина фосфата 19 - 25%)

- 0,5-1%-ные (по ДВ) растворы.

22. Ника-экстра М (содержание алкилдиметилбензиламмоний хлорида 3,5 - 4,5%)

- 0,5%, 2%-ные (по препарату) растворы.

23. Лизол А (содержание фенолов 50%)

- 5%-ный (по препарату) раствор.

24. 1-хлор-бета-нафтол

- 0,5%, 2%-ные (по препарату) растворы.

25. Едкий натр

10%-ный (по препарату) раствор.

26. Аламинол (содержит катамин АБ, глиоксаль и др.)

- 1%-ный (по препарату) раствор.

27. Бианол (содержит глутаровый альдегид, глиоксаль и катамин АБ)

- 1,5%-ный (по препарату) раствор.

28. Глутарал или Глутарал Н (содержание глутарового альдегида 2%)

- готовое к применению средство.

29. Формалин

- 3%, 10%, 20%, 40%-ные (по формальдегиду) водные растворы.

30. Аммиак 25% (по ДВ) водный раствор.

Для нейтрализации формальдегида применяется соотношение 1:1.

31. Дихлор-1, Белка, Блеск, Блеск-2, Санита, Дезус и др. бытовые чистяще-дизинфицирующие средства: пасты, порошки и др. формы.

32. Кипячение

- вода;

- 2%-ный раствор пищевой соды;

- 2%-ный раствор кальцинированной соды.

33. Обработка водяным насыщенным паром под давлением (автоклавирование).

34. Этиловый спирт 70%, 96%-ные, смесь Никифорова.

35. Обработка горячим воздухом - 180°С.

36. Сжигание.

37. Прокаливание.

38. Обработка в дезинфекционных камерах: паровоздушный, пароформалиновый методы.

39. Аэрозольный метод обеззараживания.

40. Газовой метод (дезинфекция парами формальдегида).

41. Ультрафиолетовое облучение.

II. Микобактерии

1. Хлорамин Б или ХБ (содержание АХ не менее 26%)

- 5%-ный (по препарату) раствор;

- 0,5% и 1%-ные ( по АХ) активированные растворы.

2. Хлорная известь (содержание АХ не менее 25%)

- сухое вещество;

- 2 - 10%-ные (по препарату) растворы;

- 20%-ный (по препарату) хлорно-известковое молоко;

- 0,25 - 0,5%-ные (по АХ) активированные растворы.

3. Известь белильная термостойкая (содержание АХ не менее 25%)

- сухое вещество;

- 2 - 10%-ные (по препарату) растворы;

- 0,25 - 0,5%-ные (по АХ) активированные растворы.

4. Двутретьосновная соль гипохлорита кальция - ДТС ГК (содержание АХ не менее 47%)

- сухое вещество;

- 20%-ное хлорно-известковое молоко;

- 1%-ный (по препарату) раствор.

5. Двуосновная соль гипохлорита кальция - ДСГК (содержание АХ не менее 30%)

- сухое вещество.

6. Нейтральный гипохлорит кальция - НГК (содержание АХ не менее 52% для марки А и не менее 24% для марки Б)

- сухое вещество;

- 1%, 5%-ный (по АХ) раствор.

7. Гипохлорит кальция технический - ГКТ (содержание АХ не менее 35%)

- сухое вещество;

- 2%-ный (по препарату) раствор.

8. Гипохлорит натрия, получаемый методом электролиза на установках, разрешенных к производству и применению

- 0,25%, 0,5%-ные (по АХ) растворы.

9. Анолиты, получаемые на установках, разрешенных к производству и применению с содержанием 0,05%, 0,09% АХ.

10. Спорокс (содержание АХ не менее 2,5%)

- 10%-ный (по препарату) раствор.

11. ДП-2 (содержание АХ не менее 35%)

- сухое вещество;

- 0,5%-ный (по препарату) раствор.

12. Дезоксон-1 или Дезоксон-4 (содержание надуксусной кислоты - НУК не менее 5%)

- 0,25%, 0,5%, 1%-ные (по НУК) растворы.

13. Пергидроль (содержание перекиси водорода - ПВ - не менее 30%)

- 3%-ный раствор.

14. Пероксимед (содержание ПВ не менее 30% и моющие компоненты)

- 3 и 4%-ные (по ПВ) растворы.

15. ПВК (содержание ПВ не менее 30%)

- 2,5%-ный (по ПВ) раствор.

16. Лизол марки А (содержание фенолов 50%)

- 5%-ный раствор.

17. 1-хлор-бета-нафтол

- 0,5%-ный (по препарату) раствор.

18. Глутарал или Глутарал Н (содержание глутарового альдегида 2%)

- готовое к применению средство.

19. Аламинол (содержит катамин АБ, глиоксаль и др.)

- 1%-ный (по препарату) раствор.

20. Бианол (содержит глутаровый альдегид, глиоксаль и катамин АБ)

- 1,5%-ный (по препарату) раствор.

21. Кипячение

- 2%-ный раствор пищевой соды;

- 2%-ный раствор кальцинированной соды.

22. Обработка водяным насыщенным паром.

23. Обработка горячим воздухом - 180°С.

24. Сжигание.

25. Прокаливание.

26. Обработка в дезинфекционных камерах: паровоздушный, пароформалиновый методы.

27. Ультрафиолетовое облучение.

III. Бактерии, образующие споры

1. Хлорамин Б или ХБ (содержание АХ не менее 26%)

- 1 - 4%-ные активированные растворы, содержащие 0,25 - 1% АХ.

2. Хлорная известь или белильная термостойкая известь (содержание АХ не менее 25%)

- сухое вещество;

- 20%-ный осветленный и неосветленный раствор, содержащий не менее 5% АХ;

- 4%-ный осветленный активированный раствор, содержащий не менее 1% АХ.

3. Нейтральный гипохлорит кальция - НГК (содержание АХ не менее 52%)

- сухое вещество;

- 15%-ный осветленный раствор, содержащий не менее 5% АХ;

- 2%-ный осветленный активированный раствор, содержащий не менее 1% АХ.

4. Двутретьосновная соль гипохлорита кальция - ДТС ГК (содержание АХ не менее 47%)

- сухое вещество;

- 15%-ный осветленный раствор, содержащий не менее 5% АХ;

- 2%-ный осветленный активированный раствор, содержащий не менее 1% АХ.

5. Двуосновная соль гипохлорита кальция - ДСГК (содержание АХ не менее 30%)

- сухое вещество;

- 4%-ный активированный раствор, содержащий не менее 1,2% АХ.

6. Едкий натр

10%-ный раствор (70°С).

7. Пергидроль, содержащий 30 - 35% перекиси водорода (ПВ)

- 6%-ный раствор ПВ с 0,5% моющего средства ("Прогресс", "Новость", "Астра", "Лотос").

- 3%-ный раствор ПВ с 0,5% моющего средства при температуре 50°С.

8. ПВК (содержание ПВ не менее 30%)

- раствор, содержащий 4% ПВ при температуре 20°С;

- раствор, содержащий 3% ПВ при температуре 50°С.

9. Пероксимед (содержание ПВ 30% и ПАВ)

- 3%-ный (по ПВ) раствор при температуре 20 и 50°С;

- 6%-ный (по ПВ) раствор.

10. Дезоксон-1 или дезоксон-4 (содержание НУК не менее 5%)

- раствор, содержащий 1% надуксусной кислоты (НУК).

11. Формалин

- 20%, 40%-ные (по формальдегиду) водные растворы;

- 0,2%-ный раствор формальдегида с 0,2% мыла или ОП-10 при температуре 60°С.

12. Кипячение.

13. Прокаливание.

14. Сжигание.

15. Сухой горячий воздух.

16. Обработка паром под давлением.

17. Все емкости, в которых проводится обеззараживание, должны быть закрыты крышкой, включая банки из-под животных.

18. Обработка в камерах: паровоздушный, пароформалиновый методы.

19. Аэрозольный метод обеззараживания.

IV.Вирусы и хламидии

1. Хлорамин Б или ХБ (содержание АХ не менее 26%)

- 1%, 2% и 4%-ные ( по препарату) растворы;

- 0,5%, 1,5%-ные ( по препарату) активированные растворы.

2. Хлорная известь (содержание АХ не менее 25%)

- сухое вещество;

- 1%, 3%, 10%-ные (по препарату) осветленные и неосветленные растворы;

- 20%-ное (по препарату) хлорно-известковое молоко.

3. Известь белильная термостойкая (содержание АХ не менее 25%)

- сухое вещество;

- 1%, 3%, 10%-ные (по препарату) осветленные и неосветленные растворы.

4. Двутретьосновная соль гипохлорита кальция - ДТС ГК (содержание АХ не менее 47%)

- сухое вещество;

- 1,5%, 5% (по препарату) растворы;

- 0,5% (по АХ) осветленный раствор.

5. Нейтральный гипохлорит кальция - НГК (содержание АХ не менее 52% для марки А и не менее 24% для марки Б)

- сухое вещество;

- 1%, 1,5%, 5%-ные (по препарату) растворы;

- 0,6%-ный (по АХ) осветленный раствор.

6. Гипохлорит кальция технический - ГКТ (содержание АХ не менее 35%)

- сухое вещество;

- 1%, 1,5%, 5%, 7%-ные (по препарату) растворы.

7. Двуосновная соль гипохлорита кальция - ДСГК (содержание АХ не менее 30%)

- сухое вещество;

- 1%, 1,5%, 3%, 5%, 7%-ные (по препарату) осветленный и неосветленный растворы.

8. Спорокс (содержание АХ не менее 2,5%)

- 2%, 5%-ные (по препарату) растворы.

9. ДП-2 (содержание АХ не менее 40%)

- 0,1%, 0,2%, 0,5%-ные (по препарату) растворы.

10. Гипохлорит натрия, получаемый методом электролиза из растворов поваренной соли на установках, разрешенных к применению

- 0,25%, 0,5%-ные по АХ растворы.

11. Анолит, получаемый на установках, разрешенных к применению.

12. Пергидроль (с содержанием ДВ 30 - 35%)

- 4%, 6%-ные растворы перекиси водорода (по ПВ);

- 4%, 6%-ные растворы ПВ с 0,5% моющего средства;

- 3%-ный раствор ПВ с 0,5% моющего средства при температуре 50°С.

13. Пероксогидрат фторида калия - ПФК-1 (содержание перекиси водорода не менее 30%)

- 4%, 6%-ные (по препарату) растворы.

14. ПВК (содержание перекиси водорода до 30%)

- 3%-ный (по ПВ) раствор.

15. Пероксимед (содержание перекиси водорода 30% и ПАВ)

- 3%-ный (по ПВ) раствор.

16. Дезоксон-1 или дезоксон-4 (содержание НУК не менее 5%)

- 0,1%, 0,5%-ные (по НУК) растворы.

17. Аламинол (содержит катамин АБ, глиоксаль и др.)

- 1%-ный (по препарату) раствор.

18. Бианол (содержит глутаровый альдегид, глиоксаль и катамин АБ)

- 1,5%-ный (по препарату) раствор.

19. Глутарал или Глутарал Н (содержание глутарового альдегида 2%)

- готовое к применению средство.

20. Формалин

- 40%-ный (по формальдегиду) водный раствор.

21. Аммиак

- 10%, 25%-ные (по ДВ) водные растворы.

Для нейтрализации формальдегида применяется соотношение 1:1.

22. Едкий натр

- 10%-ный (по препарату) раствор.

23. Этиловый спирт 70%-ный раствор.

24. Сода пищевая (натрий двууглекислый)

- 2%-ный раствор.

25. Сода кальцинированная

- 2%-ный раствор.

26. Моющее средство

- 0,5%-ный раствор.

27. Обеззараживание водяным насыщенным паром под избыточным давлением в паровом стерилизаторе (автоклаве).

28. Обеззараживание сухим жаром в воздушном стерилизаторе.

29. Кипячение.

30. Сжигание.

31. Обработка в дезинфекционных камерах: паровоздушный и пароформалиновый методы.

32. Аэрозольный метод обеззараживания.

33. Газовой метод (дезинфекция парами формальдегида).

34. Ультрафиолетовое облучение.

V. Риккетсии

1. Хлорамин Б или ХБ (содержание АХ не менее 26%)

- 1%, 3%-ные ( по препарату) растворы,

- 0,5%-ный активированный раствор.

2. Хлорная известь или белильная термостойкая известь (содержание АХ не менее 25%)

- сухое вещество;

- 20%-ные осветленный и неосветленный растворы, содержащие не менее 5% АХ;

- 3%-ные осветленные растворы, содержащие не менее 1% АХ.

3. Двутретьосновная соль гипохлорита кальция - ДТС ГК (содержание АХ не менее 47%) или нейтральный гипохлорид кальция НГК (содержание АХ не менее 47% для марки А и не менее 24% для марки Б)

- 15%-ные осветленные или неосветленные растворы, содержащие не менее 5% АХ);

- 1,5%-ный растворы, содержащий не менее 0,5% АХ.

4. Гипохлорит кальция технический - ГКТ (содержание АХ не менее 35%)

- сухое вещество;

- 7%-ный (по препарату) раствор.

5. Пергидроль (с содержанием ПВ 30 - 35%)

- 6%-ный раствор перекиси водорода;

- 3%-ный раствор ПВ с 0,5% моющего средства;

- 6%-ный раствор ПВ с 0,5% моющего средства при температуре раствора 60°С.

6. Формалин

- 20%-ный (по формальдегиду) водный раствор.

7. Едкий натр

- 3 - 5 - 10%-ные (по препарату) растворы.

8. Кипячение

- вода;

- 2%-ный раствор пищевой соды, (натрий двууглекислый);

- 2%-ный раствор кальцинированной соды.

9. Сжигание.

10. Сухой горячий воздух при 180°С.

11. Обработка паром под давлением (автоклавирование).

12. Спирт 70%-ный.

13. Обработка в дезинфекционных камерах: паровоздушный и пароформалиновый методы.

VI. Грибы

1. Хлорамин Б или ХБ (содержание АХ не менее 26%)

- 1%-ный ( по АХ) активированный раствор;

- 5%-ный (по препарату) раствор.

2. Двутретьосновная соль гипохлорита кальция - ДТС ГК (содержание АХ не менее 47%)

- 2%-ный (по АХ) раствор.

3. Гипохлорит натрия, получаемый методом электролиза на установках, разрешенных к производству и применению

- 0,5%-ный (по АХ) раствор.

4. Спорокс (содержание АХ не менее 2,5%)

- 2%, 5%-ные (по препарату) растворы.

5. ДП-2 (содержание АХ не менее 40%)

- 0,5%-ный (по препарату) раствор.

6. Пергидроль (содержание ПВ 30 - 35%)

- 6%-ный раствор ПВ с 0,5% моющего средства.

7. ПВК (содержание перекиси водорода 38%)

- 2%, 4%-ные (по ПВ) растворы;

- 5%-ный раствор.

8. Пероксимед (содержание ПВ 30% и ПАВ)

- 4%, 5%-ные растворы по ПВ.

9. Дезоксон-1 или дезоксон-4 (содержание НУК не менее 5%)

- 0,25%, 0,5%-ные (по НУК) растворы.

10. Бензилфенол

- 2%, 2,5%, 2,5%-ные растворы.

11. Демос (содержащий комплекс катионных и др. ПАВ)

- 5%, 10%-ные (по препарату) растворы.

12. Лизол А (содержание фенолов 50%)

- 10%-ный раствор.

13. Формалин

- 5%, 10%-ные растворы.

14. Аламинол (содержит катамин АБ, глиоксаль и др.)

- 1%-ный (по препарату) раствор.

15. Бианол (содержит глутаровый альдегид, глиоксаль и катамин АБ)

- 1,5%-ный (по препарату) раствор.

16. Глутарал или Глутарал Н (содержание глутарового альдегида 2%)

- готовое к применению средство.

17. Иодонат

- 1%-ный раствор.

18. Кипячение

- 2%-ный раствор пищевой соды;

- 2%-ный раствор кальцинированной соды.

19. Обработка паром под давлением (автоклавирование).

20. Сжигание.

21. Прокаливание.

22. Ультрафиолетовое облучение.

23. Обработка в камерах: паровоздушный, пароформалиновый методы.

Примечание: в качестве активаторов хлорных препаратов могут быть использованы аммонийные соли (хлорит, сульфит или нитрат аммония) в соотношении с активным хлором 1:1 или 1:2, или аммиак в соотношении с активным хлором 1:8 (хлора в 8 раз больше, чем аммиака).

Приложение 7.5

(справочное)

Бактериологический метод контроля эффективности работы парового стерилизатора

(Извлечение из "Методических указаний по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов" 1991 г. (N 15/6-5 Минздрава СССР)

1. Бактериологический контроль работы стерилизаторов проводят после монтажа и ремонта аппаратуры, а также в процессе его эксплуатации (плановый - 2 раза в год и при получении неудовлетворительных результатов контроля).

Контроль эффективности работы стерилизаторов осуществляют бактериологическим методом, используя биотесты на основании гибели спор тест-культуры.

Биотесты представляют собой флаконы из стеклянной трубки для лекарственных средств ФИ/1-5 НС 1 ТУ64-0709-10-88 (инсулиновые флаконы) или чашечки из алюминиевой фольги (диск размером 14 мм с луночкой - вдавливание от неоточенного края карандаша), содержащие высушенные споры тест-культуры Вас. stearothermophilus ВКМ В-718, помещенные в пакеты из упаковочной бумаги (ОСТ 42-21-2-85). Упакованные тесты нумеруют и размещают в контрольные точки паровых стерилизаторов (5 - 10 тестов). По окончании стерилизации биотесты подвергают бактериологическому исследованию.

2. Штамм Вас. stearothermophilus ВКМ В-718 подвижная термофильная палочка, по Граму окрашивается положительно, культивируется при температуре 55+-1°С, исключающей развитие других широко распространенных микроорганизмов. Споры овальные, расположенные центрально. На мясопептонном бульоне (рН 7,3+-0,1) через 24 часа образует помутнение среды, на мясо-пептонном агаре (рН 7,3+-0,1) - слабо выпуклые колонии диаметром 2 - 4 мм с ровным краем. Штамм непатогенен для человека и животных. Штамм получен из Всесоюзной коллекции микроорганизмов института биохимии и физиологии микроорганизмов, хранится в музее культур НИИ профилактической токсикологии и дезинфекции (117246, г.Москва, Научный проезд, 18).

Приготовление биотеста

В ампулу с лиофилизированной культурой вносят 0,2 мл стерильной водопроводной воды и оставляют в течение 30 минут при комнатной температуре.

Одну-две капли культур засевают в 2 пробирки с бульоном (МПБ, Хоттингера, питательный сухой) с 0,5% глюкозы. Суточную бульонную культуру засевают в пробирки на скошенный агар (Хоттингера, мясопептонный, сухой питательный). Для получения спор культуру, выращенную на твердой питательной среде, смывают 5 мл стерильной водопроводной воды и переносят во флаконы со скошенным картофельнопептонным агаром. Взвесь покачиванием флакона равномерно распределяют по поверхности среды, инкубируют при 55°С в течений 10 - 12 суток в наклонном положении агаром вверх. Для создания достаточной влажности в термостат помещают открытые емкости с водой. На 7, 10 и 12 сутки культуру проверяют на интенсивность спорообразования. Достаточным количеством считают 80 - 90% спор в поле зрения. Культуру смывают стерильной дистиллированной водой. В целях освобождения от вегетативных клеток суспензию прогревают на водяной бане при температуре 65 - 70°С в течение 30 мин, центрифугируют трехкратно с частотой вращения 33, 33с-1 (2000 об/мин) по 15 минут, промывая осадок стерильной дистиллированной водой после каждого центрифугирования. Отмытые споры суспендируют в стерильной дистиллированной воде в соотношении 1:1 по объему. Суспензию спор хранят в холодильнике при температуре 4°С в стерильных пробирках, закрытых ватно-марлевыми пробками с резиновыми колпачками (срок хранения 2 года).

Чистоту культуры на всех этапах культивирования контролируют высевом на агаровые пластинки.

Для определения титра жизнеспособных спор 0,1 мл исходной суспензии десятикратно разводят до 10(-7) стерильной дистиллированной водой, высевая на 3 агаровые пластинки по 0,1 мл ориентировочно из 10(-5) - 10(-7) (предел разведения зависит от титра полученных спор). Посевы инкубируют в течение 48 часов, проводят подсчет выросших колоний. Титр жизнеспособных спор в исходной суспензии определяют как среднее арифметическое число колоний с учетом разведения исходной суспензии и объема пробы для посева.

Пример расчетов. Предположим, что при посеве на три чашки Петри с агаром суспензии в разведении 1:100000 (10(-5)), подсчитано 140, 110, 134 колонии. Аналогичные высевы из разведений 10(-6) привели к образованию 12, 14 и 16 колоний; из 10(-7) - 5, 3 и 7 колоний. Вычисляем общее число колоний, а затем среднее количество колоний для каждого разведения 128, 14 и 5.

Из расчета посевной дозы (0,1 мл на каждую чашку) вычисляем титр жизнеспособности спор в 1 мл исходной суспензии с учетом разведения, далее находим среднее арифметическое число колоний:

28 х 10 х 10(5) = 12,8 х 10(7); 14 х 10 х 10(6) = 14,0 х 10(7); 5 х 10 х 10(7) = 50,0 х 10(7).

Таким образом, титр исходной суспензии составит:

(12,8 + 14,0 + 50,0) х 10(7):3 = 2,5 х 10(8) спор в 1 мл.

Исходная суспензия должна содержать не менее 2,5 х 10(7) - 2,5 х 10(8) спор в 1 мл. Споры с количестве 5 х 10(5) - 5 х 10(6) вносят из исходной суспензии с помощью дозатора пипеточного (ТУ 64-1-3329-81) в 0,02 мл в носители (стерильные инсулиновые флакончики с ватно-марлевой пробкой или чашечки из алюминиевой фольги, разложенные в чашки Петри), подсушивают в термостате при 37°С или в эксикаторе над осушителем (силикагель, хлористый кальций) при комнатной температуре в течение 24 часов.

Для определения фактической обсемененности исследуют не менее 3-х биотестов от каждой группы. Во флаконы (чашечки) вносят по 1,0 мл стерильной дистиллированной воды (чашечки из алюминиевой фольги, отмывают в широкогорлых пробирках с бусами в 10 мл) и встряхивают в течение 10 минут на аппарате для встряхивания жидкостей с последующим высевом на 3 агаровые пластинки по 0,1 мл суспензии из трех последовательных десятикратных разведений.

3. Определение устойчивости спор тест-культур к воздействию водяного насыщенного пара под избыточным давлением проводят при температуре 120 +-2°С.

Биотесты в упаковочной бумаге помешают в стерилизационной коробке в камеру парового стерилизатора. После набора давления в водопаровой камере 0,11 +-0,01 МПа (1,1 +-0,1 кгс/см2) проводят продувку парового стерилизатора (вытеснение воздуха паром из камеры парового стерилизатора) в течение 10 минут при открытом спускном кране и давлении в стерилизационной камере от 0,01 до 0,02 МПа (от 0,1 до 0,2 кгс/мс2). После продувки доводят давление пара в стерилизационной камере до 0,11 +-0,01 МПа (1,1 +-0,1 кгс/см2) температура 120 +-2°С и через 5 минут (времени выживания спор тест-культуры) с момента установления давления спускают пар. Для уменьшения времени воздействия пара до и после экспозиции подъем давления проводят максимум в течение 8 мин, спуск - в течение 3 мин.

Аналогичное исследование проводят в течение 15 мин выдержки (время гибели спор тест-культуры). Контроль температуры осуществляют максимальными термометрами. По окончании времени выдержки биотесты вынимают из стерилизатора и проводят бактериологическое исследование.

Партию биотестов считают годными для использования, если показатели устойчивости спор тест-культуры соответствуют вышеописанным требованиям.

4. Для определения эффективности работы стерилизатора в обеззараженные биотесты и контрольный тест (без стерилизации) стерильно вносят по 5 мл питательной среды, инкубируют при 55°С в течение 7 суток при ежедневном просмотре посевов, делая высевы на агаровые пластинки, из проросших емкостей.

При использовании полусинтетической среды с индикатором феноловым красным рост тест-культуры определяют по изменению красного цвета среды (рН 7,7+-0,1) на желто-оранжевый (рН 6,7+-0,1) за счет разложения глюкозы с образованием кислоты. В целях исключения ложного отрицательного результата (при наличии роста тест-культуры отсутствует изменение цвета питательной среды) флаконы (пробирки) должны быть плотно закрыты стерильными резиновыми пробками (N 7,5; 12,5).

Отсутствие роста тест-культуры указывает на эффективность работы стерилизатора. Рост других культур микроорганизмов относят за счет вторичного обсеменения. При наличии роста тест-штаммов проводится повторный контроль на удвоенном количестве биотестов. Если и при повторной проверке тест-культуры не инактивируются осуществляют тщательный контроль технического состояния аппарата и контрольно-измерительных приборов. При отсутствии роста тест-культур в контрольном биотесте (не подвергшемся стерилизации) устанавливается причина (нежизнеспособность тест-культуры, несоблюдение методики приготовления биотестов, питательных сред, условий культивирования).

5. Для спорообразования используют:

- картофельно-пептонный агар (пептон - 5,0 мел - 1,0 агар - 25,0 картофельная вода - 1000 мл.), рН 7,1+-0,1. Сырой картофель (200 г очищенного картофеля на 1 л водопроводной воды) тщательно моют, очищают от кожуры и глазков, нарезают мелкими ломтиками, заливают водопроводной водой и кипятят 30 мин после закипания (молодой картофель употреблять нельзя). Отвар отстаивают и фильтруют в холодном состоянии через ватно-марлевый фильтр. Доводят объем фильтрата до первоначального. Устанавливают рН 7,1+_0,1. Добавляют пептон и агар. Нагревают, помешивая до полного расплавления агара, фильтруют через ватно-марлевый фильтр, после чего добавляют мел. Разливают по флаконам, стерилизуют при 120°С в течение 30 мин. После стерилизации среду во флаконе скашивают;

- пшеничный агар (пшеничная крупа "Артек" или "Полтавская" - 500,0, агар - 25,0, дистиллированная вода - 1000 мл), рН 7,3+-0,1.

Пшеничную крупу "Артек" ("Полтавская") заливают дистиллированной водой. Через 12 часов аккуратно сливают, не выжимая, доводят до первоначального объема, добавляют агар и растапливают на водяной бане или в автоклаве (текучим паром 1 час). Остывший агар выкладывают на противень и срезают осадок. Агар растапливают на водяной бане, постоянно помешивая. Устанавливают рН 7,3+-0,1. Разливают во флаконы. Стерилизуют текучим паром по 1 часу в течение 3 суток. После стерилизации среду скашивают.

6. Для контроля используют бульон Хоттингера рН 7,3+-0,1, агар Хоттингера рН 7,3+_0,1, питательный бульон сухой рН 7,1+-0,1, (Дагестанский НИИ питательных сред), питательный агар сухой рН 7,3+-0,1 (Дагестанский НИИ питательных сред), среду питательную для контроля стерильности сухую (предприятие Центрального НИИВС им. И.М.Мечникова) рН 7,0+-0,1, бульон из перевара кровяных сгустков, полусинтетическую среду с индикатором феноловым красным рН 7,7+-0,1 (аммоний фосфорно-кислый однозамещенный - NH4H2PO4 - 1,0 г; магний серно-кислый MgSO4 - 0,2 г, калий хлористый KCl - 0,2 г, глюкоза - 5,0 г, феноловый красный - 0,02 г, бульон Хоттингера с содержанием аминного азота - 140 - 160 мг% - 200 мл, дистиллированная вода - 800 мл, рН 7,7+-0,1. Компоненты смешивают и растворяют при нагревании на водяной бане, доводят рН до 7,7+-0,1, разливают во флаконы, стерилизуют при 110°С в течение 30 мин).

Приложение 7.6

(справочное)

Химические тесты для контроля температурных параметров режима работы паровых и воздушных стерилизаторов

(Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов N 15/6-5 от 28.02.91)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  N   | Наименование |Цвет, форма|Нормативно-техни-|Количе-|Температурные параметры,|

|рецеп-|  составных   |кристаллов,|     ческая      | ство  |подлежащие контролю, °С |

| туры |    частей    |   запах   |  документация   |компо- |————————————————————————|

|      |              |           |                 |нентов |110  |120  |126   |132  |

|      |              |           |                 |       |+-2  |+-2  |+-2   |+-2  |

|——————|——————————————|———————————|—————————————————|———————|—————|—————|——————|—————|

|  1   |Антипирин(1)  |Бесцветные |ГФ Х(2), ст.65   |99,9   |+(3) |  _  |  _   |  _  |

|      |              |кристаллы  |                 |+-0,01 |     |     |      |     |

|      |              |или   белый|                 |       |     |     |      |     |

|      |              |порошок без|                 |       |     |     |      |     |

|      |              |запаха     |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |           |                 |       |     |     |      |     |

|      |Краситель  (4)|           |ТУ   6-09-3803-82|0,1    |     |     |      |     |

|      |фуксин   кисл.|           |ТУ   6-09-5170-84|+-0,01 |     |     |      |     |

|      |или  феноловый|           |ТУ 6-09-2086-77  |       |     |     |      |     |

|      |красный    или|           |                 |       |     |     |      |     |

|      |бромтимоловый |           |                 |       |     |     |      |     |

|      |синий      или|           |                 |       |     |     |      |     |

|      |генциан-фиоле-|           |                 |       |     |     |      |     |

|      |товый         |           |                 |       |     |     |      |     |

|——————|——————————————|———————————|—————————————————|———————|—————|—————|——————|—————|

|  2   |Резорцин      |Белый   или|ГФ Х, ст. 577    |99,9   |  +  |  -  |  -   |  -  |

|      |              |со   слабым|                 |+-0,01 |     |     |      |     |

|      |              |желтоватым |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |оттенком   |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |кристалли- |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |ческий     |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |порошок  со|                 |       |     |     |      |     |

|      |              |слабым     |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |характерным|                 |       |     |     |      |     |

|      |              |запахом    |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |           |                 |       |     |     |      |     |

|Краси-|              |           |                 |0,1  +_|     |     |      |     |

|тель  |              |           |                 |0,01   |     |     |      |     |

|——————|——————————————|———————————|—————————————————|———————|—————|—————|——————|—————|

|  3   |Сера          |Желтые     |ТУ 6-09-2546-77  |100,0  |  -  |  +  |  -   |  -  |

|      |элементарная  |кристаллы  |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |(5)        |                 |       |     |     |      |     |

|——————|——————————————|———————————|—————————————————|———————|—————|—————|——————|—————|

|  4   |Кислота       |Бесцветные |ГФ Х, ст. 9      |95,24  |  -  |  +  |  -   |  -  |

|      |бензойная     |игольчатые |                 |+-0,01 |     |     |      |     |

|      |              |кристаллы  |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |или   белый|                 |       |     |     |      |     |

|      |              |порошок    |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |           |                 |       |     |     |      |     |

|      |Краситель     |           |                 |4,76   |     |     |      |     |

|      |              |           |                 |+-0,1  |     |     |      |     |

|——————|——————————————|———————————|—————————————————|———————|—————|—————|——————|—————|

|  5   |Бензамид      |Бесцветные |ТУ               |100,0  |  -  |  -  |  +   |  -  |

|      |              |кристаллы  |6-09-14-21-04-81 |       |     |     |      |     |

|——————|——————————————|———————————|—————————————————|———————|—————|—————|——————|—————|

|  6   |Сукцинимид    |Бесцветные |ТУ 6-09-08-889-83|100,0  |  -  |  -  |  +   |  -  |

|      |              |кристаллы в|                 |       |     |     |      |     |

|      |              |виде       |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |пластинча- |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |тых игл    |                 |       |     |     |      |     |

|——————|——————————————|———————————|—————————————————|———————|—————|—————|——————|—————|

|  7   |Кислота       |Бесцветные |ГОСТ 6413-77     |99,9   |  -  |  +  |  -   |  -  |

|      |бензойная     |игольчатые |ГОСТ 10521-78    |+-0,01 |     |     |      |     |

|      |              |кристаллы  |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |или   белый|                 |       |     |     |      |     |

|      |              |порошок    |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |           |                 |       |     |     |      |     |

|      |Краситель     |           |                 |0,1    |     |     |      |     |

|      |              |           |                 |+-0,01 |     |     |      |     |

|——————|——————————————|———————————|—————————————————|———————|—————|—————|——————|—————|

|  8   |D(+)          |Бесцветные |ТУ 6-09-07-666-76|99,9   |  -  |  -  |  -   |  +  |

|      |Манноза       |кристаллы в|                 |+-0,01 |     |     |      |     |

|      |              |виде       |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |ромбических|                 |       |     |     |      |     |

|      |              |призм      |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |           |                 |       |     |     |      |     |

|      |Краситель     |           |                 |0,1    |     |     |      |     |

|      |              |           |                 |+-0,01 |     |     |      |     |

|——————|——————————————|———————————|—————————————————|———————|—————|—————|——————|—————|

|  9   |Никотинамид   |Белый      |ГФ Х, ст. 452    |99,9   |  -  |  -  |  -   |  +  |

|      |              |мелкокрис- |ТУ 6-09-852-82   |+-0,01 |     |     |      |     |

|      |              |таллический|                 |       |     |     |      |     |

|      |              |порошок  со|                 |       |     |     |      |     |

|      |              |слабым     |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |запахом    |                 |       |     |     |      |     |

|      |              |           |                 |       |     |     |      |     |

|      |Краситель     |           |                 |0,1    |     |     |      |     |

|      |              |           |                 |+-0,01 |     |     |      |     |

|——————|——————————————|———————————|—————————————————|———————|—————|—————|——————|—————|

|  10  |Мочевина      |Бесцветные |ГОСТ 6691-77     |95,24  |  -  |  -  |  -   |  +  |

|      |              |кристаллы  |                 |+-0,01 |     |     |      |     |

|      |              |           |                 |       |     |     |      |     |

|      |Краситель     |           |                 |4,76   |     |     |      |     |

|      |              |           |                 |+-0,01 |     |     |      |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание:

(1) относится к сильнодействующим лекарственным средствам, применение и хранение которых должно проводиться с предосторожностью: хранение в закрытых шкафах, в сухом помещении;

(2) ГФ Х - Государственная фармакопея СССР, Х-е издание;

(3) (+) - температурный параметр, для контроля используется химическое соединение;

(4) используют любой из красителей, перечисленных в рецептуре 1;

(5) при использовании серы в качестве химического теста добавление красителя нецелесообразно, так как при плавлении вещества не происходит его смешение с красителем.

Химические тесты для контроля температурных параметров режимов работы воздушных стерилизаторов (1)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N  |Наименование|    Цвет, форма     |Нормативно|Количес-|Температурные параметры,|

|п/п |химического | кристаллов, запах  |-техничес-|  тво   |подлежащие контролю, °С |

|    | соединения |                    |   кая    |компоне-|————————————————————————|

|    |            |                    |документа-|  нта,  | 160 - 10°С  |180 - 10°С|

|    |            |                    |   ция    | грамм  |  160 + 2°С  |180 + 2°С |

|————|————————————|————————————————————|——————————|————————|—————————————|——————————|

| 1  |Левомицетин | Белый или белый со | ГФ Х (3) | 100,0  |    + (4)    |    -     |

|    |    (2)     |       слабым       |  Ст.371  |        |             |          |

|    |            |желтовато-зеленова- |          |        |             |          |

|    |            |    тым оттенком    |          |        |             |          |

|    |            |  кристаллический   |          |        |             |          |

|    |            | порошок без запаха |          |        |             |          |

|————|————————————|————————————————————|——————————|————————|—————————————|——————————|

| 2  |  Кислота   | Порошок беловатого |   ГОСТ   | 100,0  |      -      |    +     |

|    |   винная   |цвета или прозрачные| 5817-77  |        |             |          |

|    |            |бесцветные кристаллы|   ГОСТ   |        |             |          |

|    |            |                    | 21205-83 |        |             |          |

|————|————————————|————————————————————|——————————|————————|—————————————|——————————|

| 3  | Гидрохинон |   Бесцветные или   |   ГОСТ   | 100,0  |      -      |    +     |

|    |            |    светло-серые    | 19627-74 |        |             |          |

|    |            |    серебристые     |          |        |             |          |

|    |            |     кристаллы      |          |        |             |          |

|————|————————————|————————————————————|——————————|————————|—————————————|——————————|

| 4  |Тиомочевина |Блестящие бесцветные|   ГОСТ   | 100,0  |      -      |    +     |

|    |            |     кристаллы      | 6344-73  |        |             |          |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание:

(1) в состав химических тестов, используемых для контроля работы воздушных стерилизаторов, краситель не добавляют, т.к. указанные химические соединения изменяют свой цвет при достижении температуры плавления;

(2) относится к сильнодействующим лекарственным средствам, применение и хранение которых должно проводиться с предосторожностью, хранение в закрытых шкафах в сухом помещении;

(3) ГФ Х - Государственная фармакопея СССР Х-е издание;

(4) (+) - температурный параметр, для контроля используют химическое соединение

Химические индикаторы в паровом стерилизаторе размещают в каждой обеззараживаемой емкости и два - в самой камере, в воздушных стерилизаторах - от 5 до 15 в зависимости от емкости камеры.

Вместо химических тестов могут быть использованы термовременные индикаторы (ТВИ), контролирующие температуру и время стерилизации (ТВИ-160 и ИС-180) при воздушной стерилизации, а при паровой стерилизации ТВИ-120 и ИС-132) и наличия пара. Индикаторы представляют собой полосы длиной 2 - 3 см, отрываемые от бумажной ленты с нанесенным на нее индикаторным слоем, цвет которого необратимо меняется только при соблюдении режимов стерилизации, утвержденных ГОСТом 22649-83 и ОСТом 42-21-2-85.

Приложение 7.7

(справочное)

Порядок замены фильтров тонкой очистки воздуха вытяжной системы вентиляции и определения их защитной эффективности

1. Замену фильтров тонкой очистки (Д-13, Д-15, Д-23, ФТО и др.) вытяжных систем вентиляции проводят согласно графику. При возрастании динамического сопротивления фильтра в 2 раза или при его повреждении проводится его внеплановая замена.

2. Перед снятием фильтра проводят предварительную дезинфекцию фильтра и магистрального воздуховода парами формалина, либо аэрозольным способом.

3. Распыление дезинфектанта осуществляется через штуцер в воздуховоде при работающей вентиляции. По окончании распыления вентиляция выключается и по истечении времени экспозиции фильтр может быть снят.

4. Работу по демонтажу фильтра проводят в костюме IV типа с использованием резиновых перчаток (под рабочими рукавицами) и респиратора.

5. Снятый фильтр помещают в крафт-мешок или другую упаковку и переносят для автоклавирования или сжигания установленным порядком.

6. Перед установкой фильтр должен быть проверен на проскок (по масляному туману, с использованием биологического аэрозоля или другим способом). В процессе эксплуатации фильтр проверяется на проскок не реже 1 раза в год.

7. Работы по замене фильтра осуществляются техническим персоналом под наблюдением сотрудника подразделения, отвечающего за соблюдение требований биологической безопасности.

8. Для оценки защитной эффективности фильтров используют в качестве модели для создания аэрозоля культуры В. prodigiosum (ser. marcescens, chromobacterum prodigiosum) или E. Coli. Для создания аэрозоля используют специальные устройства - распылители. В целях минимального рассеивания бактериального аэрозоля в окружающую среду и направления факела аэрозоля в отверстие воздуховода перед фильтром применяют специальную насадку. Для определения счетной концентрации и фракционно-дисперсного состава биологического аэрозоля используют импактор микробиологический БП-50, разработанный научно-исследовательским институтом биологического приборостроения.

9. Отбор проб аэрозоля осуществляется двумя импакторами одновременно до прохождения фильтра (контроль) и после прохождения его (опыт). По результатам роста тест-штамма на агаровых пластинках до и после прохождения фильтра судят об его защитной эффективности. Используют односуточную культуру тест-штамма в концентрации 5 х 10(8) - 1 х 10(9) м.к. в мл. Для проведения опыта приборы монтируют в следующей последовательности: насадку устанавливают на отверстии воздуховода перед фильтром с помощью болтов, шланги компрессора надевают на конец форсунки распылителя. К входному и выходному отверстиям воздуховода после фильтра присоединяют через шланги два микробиологических импактора БП-50, подключают к сети компрессор и оба аспиратора (пылесос бытовой). Перед началом опыта проверяют работу компрессора и скорость движения воздуха через импактор. Опыт проводят при работающей вентиляции.

10. В колбу распылителя заливают приготовленную взвесь тест-штамма, после чего вставляют форсунку. Устанавливают распылитель на уровне отверстия воздуховода, включают компрессор и оба импактора. Соблюдаются следующие условия: скорость распыления по жидкости Q_ж = 1 мл/мин, скорость распыления по воздуху V = 50 л/мин, время распыления - 10 мин, средний диаметр аэрозольных частиц d_ср = 2,4 мкм (lg_d = 0,39), максимальный диаметр частиц d_max = 7 мкм при логарифмически нормальном распределении (среднее квадратичное отклонение (lg_d = 0,229); скорость отбора проб аэрозоля импактором БП-50 V = 50 л/мин, время отбора проб аэрозоля - 10 мин. По истечении срока отключают сначала компрессор, а затем импакторы. Чашки Петри вынимают из импакторов и инкубируют при 37°С в течении 2 суток. После проведения опыта установку дезинфицируют.

11. Учет результатов проводят через 24 и 48 часов. В популяции В. prodigiosum наряду с типично окрашенными колониями могут появляться различные по цвету варианты: розовые, слабо розовые, с розовым центром. Об эффективности задержания аэрозольных частиц исследуемым фильтром судят по отношению числа аэрозольных частиц, осевших до фильтра и после него. Эффективность фильтра выражают в процентах. При исправных фильтрах не должно быть роста колоний тест-культуры на чашках после фильтра, в то время, как до фильтра (для обеспечения достоверности испытаний) их должно быть не менее 200 колоний на чашках импактора БП-50.

12. Проверка боксов биологической безопасности I, II и III классов проводится при установке его в лаборатории, ежегодно в процессе эксплуатации, а также после каждого перемещения бокса.

Приложение 7.8

(справочное)

Положение о комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности в учреждении (организации)

1. Комиссия по контролю за соблюдением требований биологической безопасности в организации (Далее "Комиссия") является исполнительно-консультативным органом при руководителе учреждения, контролирующим порядок проведения работ с ПБА.

2. Комиссия создается в учреждениях, на базе которых проводятся любые виды работ с ПБА III - IV групп патогенности.

3. Комиссия в составе не менее 3 человек, компетентных в вопросах безопасности работы с ПБА, назначается приказом по учреждению сроком на 5 лет.

Председателем комиссии назначается заместитель руководителя учреждения по эпидвопросам (науке) или специалист, имеющий соответствующие знания и опыт работы.

4. В своей деятельности комиссия руководствуется настоящими Санитарными правилами, другими нормативными документами по обеспечению биологической безопасности.

5. Комиссия по административной линии подчиняется руководителю учреждения.

6. В целях безопасности работы с ПБА комиссия решает следующие задачи:

- организация и проведение постоянного контроля за соблюдением регламентированного порядка обеспечения биологической безопасности в учреждении;

- организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий;

- контроль за подготовленностью сотрудников к работе с инфекционным материалом и организация наблюдения за состоянием их здоровья;

- осуществление контроля за выполнением требований соответствующих нормативных документов, а также распоряжений руководителя учреждения и предложений комиссии;

- проведение анализа состояния биологической безопасности и разработка комплекса мер по ее совершенствованию;

- подготовка отчетной и другой документации по вопросам биологической безопасности.

7. В соответствии с возложенными на нее задачами комиссия проводит следующий комплекс мероприятий:

- осуществляет плановый, не реже 2 раз в год, и периодический внеплановый контроль за выполнением регламентированного порядка обеспечения биологической безопасности;

- в случае "аварии" при работе с ПБА разрабатывает и представляет руководителю учреждения план мероприятий по ликвидации ее последствий;

- проводит анализ установленных нарушений правил безопасности, предпосылок к этому, причин аварий и представляет руководителю учреждения план мероприятий по повышению эффективности системы биологической безопасности;

- оформляет необходимую документацию для получения (продления) разрешения на проведение работы с ПБА;

- проводит проверку знаний по вопросам обеспечения биологической безопасности персонала, работающего с ПБА;

- готовит отчет о работе комиссии за год и представляет его в организации, осуществляющие надзорные функции;

- имеет план работы, утвержденный руководителем учреждения, нормативные и другие документы, необходимость которых определяется ее задачами и функциями.

8. В целях эффективной реализации своих задач комиссия имеет следующие права:

- требовать от руководителей подразделений и отдельных лиц безусловного выполнения правил биологической безопасности, а также ходатайствовать перед руководителем учреждения об устранении имеющихся нарушений;

- проводить самостоятельно или с привлечением других квалифицированных специалистов плановые и внеплановые проверки соблюдения правил биологической безопасности в учреждении;

- ходатайствовать перед руководителем учреждения о приостановлении работы с биологическим материалом в случае невозможности выполнения правил биологической безопасности или их систематического нарушения, а также о приостановлении или лишении допуска к работе с биологическим материалом отдельных лиц;

- рассматривать документы и давать заключения по вопросам биологической безопасности;

- заслушивать на заседании комиссии руководителей подразделений и других сотрудников о выполнении требований биологической безопасности;

- ходатайствовать перед руководителем учреждения о привлечении к административной ответственности лиц за нарушение установленных правил безопасной работы с ПБА.